Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 04.04.2013

EZP-271-2/44/2013/p-1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akceleratora oraz przebudowę bunkra nr. 2 z pomieszczeniami pomocniczymi w Zakładzie Radioterapii Dzieci i Dorosłych (ZRDiD) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. nr sprawy: EZP-271-2/44/2013- pismo 1

W związku z pytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – SIWZ załącznik nr 3 specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych  parametrów  technicznych –- wysokoenergetyczny przyspieszacz liniowy z wyposażeniem umożliwiającym realizację technik konformalnych, imrt, igrt oraz technik dynamicznych z systemem planowania oraz systemem dozymetrycznym dedykowanym do technik dynamicznych, parametr A-5

Czy w celu umożliwienia złożenia ważnej oferty- Zamawiający zaakceptuje ofertę zawierającą przyspieszacz wyposażony w kolimator wielolistkowy o 120 listkach?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaakceptuje oferty zawierającej przyspieszacz wyposażony w kolimator wielolistkowy o 120 listkach

Pytanie 2 – SIWZ załącznik nr 3 specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych  parametrów  technicznych –- wysokoenergetyczny przyspieszacz liniowy z wyposażeniem umożliwiającym realizację technik konformalnych, imrt, igrt oraz technik dynamicznych z systemem planowania oraz systemem dozymetrycznym dedykowanym do technik dynamicznych, parametr A-6

Czy w celu umożliwienia złożenia ważnej oferty- Zamawiający zaakceptuje ofertę zawierającą przyspieszacz wyposażony w kolimator wielolistkowy ze 120 listkami o szerokościach w izocentrum: 2 x 40 listków o szerokości 0.5cm (listki centralne) i 2 x 20 listków o szerokości 1cm (listki skrajne)?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaakceptuje oferty zawierającej przyspieszacz wyposażony w kolimator wielolistkowy ze 120 listkami o szerokościach w izocentrum: 2 x 40 listków o szerokości 0.5cm (listki centralne) i 2 x 20 listków o szerokości 1cm (listki skrajne)

Pytanie 3 – SIWZ załącznik nr 3 specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych  parametrów  technicznych –- wysokoenergetyczny przyspieszacz liniowy z wyposażeniem umożliwiającym realizację technik konformalnych, imrt, igrt oraz technik dynamicznych z systemem planowania oraz systemem dozymetrycznym dedykowanym do technik dynamicznych, parametr C-5

Czy w celu umożliwienia złożenia ważnej oferty- Zamawiający zaakceptuje ofertę zawierającą przyspieszacz wyposażony w kolimator o zakresie  obrotu od 00 do ±1750 ( czyli o łącznym kącie obrotu = 3500)?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje ofertę zawierającą przyspieszacz wyposażony w kolimator o zakresie  obrotu od 00 do ±1750 ( czyli o łącznym kącie obrotu = 3500)

Pytanie 4 - SIWZ załącznik nr 3 specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych  parametrów  technicznych –- wysokoenergetyczny przyspieszacz liniowy z wyposażeniem umożliwiającym realizację technik konformalnych, imrt, igrt oraz technik dynamicznych z systemem planowania oraz systemem dozymetrycznym dedykowanym do technik dynamicznych, parametr G-3

Czy w celu umożliwienia złożenia ważnej oferty- Zamawiający zaakceptuje ofertę zawierającą przyspieszacz wyposażony w  system IGRT, dla którego maksymalna długość skanowanego  obszaru CBCT wynosi 17cm?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje ofertę zawierającą przyspieszacz wyposażony w  system IGRT, dla którego maksymalna długość skanowanego  obszaru CBCT wynosi 17cm

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Inż. Jan Zasowski

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych