Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 07.05.2013

EZP-271-2/44/2013/p-3

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akceleratora oraz przebudowę bunkra nr. 2 z pomieszczeniami pomocniczymi w Zakładzie Radioterapii Dzieci i Dorosłych (ZRDiD) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. nr sprawy: EZP-271-2/44/2013- pismo 3

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik nr 3 do siwz, pkt. A14

Prosimy o potwierdzenie ,że poprzez wymóg stawiany w pkt. A14 Zamawiający oczekuje możliwości realizacji klinowanych pól terapeutycznych, gdzie formowanie wiązki klinowanej realizowane jest automatycznie przez akcelerator, bez konieczności stosowania klinów mechanicznych montowanych manualnie przez operatora akceleratora

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że poprzez wymóg stawiany w pkt. A14 Zamawiający oczekuje możliwości realizacji klinowanych  pól terapeutycznych, gdzie formowanie wiązki klinowanej realizowane jest automatycznie przez akcelerator, bez konieczności stosowania klinów mechanicznych montowanych manualnie przez operatora akceleratora

Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik nr 3 do siwz, pkt. E5

Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający  w pkt. E5 oczekuje usunięcia detektora z przestrzeni wiązki promieniowania oraz ochrony detektora przez konstrukcję gantry.

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, iż w pkt. E5 oczekuje usunięcia detektora z przestrzeni wiązki promieniowania oraz ochrony detektora przez konstrukcję gantry.

Pytanie 3 Dotyczy: Załącznik nr 5 do siwz, pkt. 2.5.1 w związku z Załącznikiem nr 6

Czy biorąc pod uwagę możliwości techniczne przebudowy pomieszczeń, koszty realizacji oraz  optymalny rozkład osłon stałych, Zamawiający  zaakceptuje pozostawienie ustawienia oferowanego akceleratora w pozycji i kierunku identycznym jak akcelerator obecnie użytkowany klinicznie tj. na ścianie dzielącej labirynt z bunkrem?

Odpowiedź: W przypadku braku technicznych możliwości przebudowy pomieszczeń oraz realizacji zamówienia w przewidzianym terminie Zamawiający  zaakceptuje pozostawienie ustawienia oferowanego akceleratora w pozycji i kierunku identycznym jak akcelerator obecnie użytkowany klinicznie tj. na ścianie dzielącej labirynt z bunkrem.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy

Termin składania ofert: 14.05.2013  godz. 10:45 pok. 2H-06b

Termin otwarcia ofert:  14.05.2013  godz.11:00 pok.  2H-06b

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski