Załącznik nr 3 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

# REGULOWANE  SSANIE  PRZERYWANE

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:  rok produkcji - 2013

# Ilość:    15 sztuk

# Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Nazwa własna …………………………………………………........................…………………......

Oferowany model …………………………………………………........................………………..

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| L.p. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie sieciowo akumulatorowe | PODAĆ |  |
| 2 | Podciśnienie | Max 55 kPa |  |
| 3 | Wydajność ssania | 18 l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem wydzieliny) |  |
| 4 | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z blokadą ustawienia zabezpieczającą przed przypadkowym jego przestawieniem. | PODAĆ |  |
| 5 | Manometr na pulpicie ssaka, skala w Kpa i mmHg | PODAĆ |  |
| 6 | Pompa tłokowa , bezolejowa, nie wymagająca konsekwencji | TAK |  |
| 7 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej i przerywanej | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia ssania przerywanego | ON/OFF: 8/4,16/8 i 32/16 sekund |  |
| 9 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | TAK |  |
| 10 | Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora | Min 30 min. , który może być ładowany w czasie użytkowania |  |
| 11 | Dźwiękowy i świetlny sygnał ostrzegający przed rozładowaniem akumulatorów | TAK |  |
| 12 | Ssak lekki (do 4,5 kg) mały i łatwy do przenoszenia( z uchwytem do przenoszenia) | TAK/PODAĆ |  |
| 13. | Zbiornik 1,5 l wielorazowy z poliwęglanu , nietłukący z tworzywa z podziałką do wkładów jednorazowych z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu. Wkłady jednorazowe 1,5 l kompatybilne do wyżej wymienionego min 40 szt zbiornika | TAK/PODAĆ |  |
| 14 | W zestawie zbiorniki na wydzielinę ,nietłukące , wielorazowe , autoklawowalne (do 134 °C) | 2 zbiorniki do 15 szt ssaków |  |
| 15 | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem | - min 5 szt |  |
| 16 | Dren silikonowy autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników | Min 2 m |  |
| 17 | Uchwyt na dren | TAK |  |
| 18 | Uchwyt metalowy umożliwiający zawieszenie urządzenia na szynie | 4 szt uchwyty na 15 szt ssaków |  |
| 19 | Klasa II a, typ CF | TAK |  |
| 20 | Niski poziom hałasu | PODAĆ |  |
| 2 | Gwarancja |  |  |
| 2.1 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3 | Szkolenie personelu |  |  |
| 3.1 | Szkolenie personelu medycznego | TAK |  |

Uwaga:

1.  Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany system oraz sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry ,których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

# Miejscowość, data ……………………………………. 				……………………………………………………………………………………..

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 	Wykonawcy lub pełnomocnika