Kraków, 18.11.2013r.

EZP-271-2/158/2013/p-2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie regulowanego ssania przerywanego w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr post EZP-271-2/158/2013

Regulowane ssanie przerywane

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z płynną regulacją podciśnienia w zakresie 0-20 kPa?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z wydajnością ssania do 5 l/min?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z precyzyjnym membranowym regulatorem podciśnienia nie posiadającym blokady ustawienia zabezpieczającą przed przypadkowym jego przestawieniem?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z manometrem posiadającym wyświetlacz cyfrowym ze skalą mmHg umieszczonym na pulpicie?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z możliwością ustawiania ssania przerywanego w zakresie ON/OFF:10/5;20/10;40/20 sekund.

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuści również.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak ze wskaźnikiem naładowania akumulatora 2-pozycyjnym informujący o stanie naładowania akumulatora bez sygnału dźwiękowego ?

Odpowiedź

Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak bez uchwytu metalowego umożliwiającego zawieszenie urządzenia na szynie ? Zamiast uchwytu umożliwiającego zawieszenie ssaka na szynie proponujemy Zamawiającego statyw jezdny do ssaka?

Odpowiedź

Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Zbiornik 1 l wielorazowy z poliwęglanu , nietłukący z tworzywa z podziałką do wkładów jednorazowych bez blokady zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w  czasie wymiany wkładu? Konstrukcja naszego uchwytu nie pozwala na wysunięcie się zbiornika z uchwytu, a zatem nie wymaga zastosowania dodatkowych zabezpieczeń .

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści również.

Pytanie 9

Wkłady jednorazowe 1 l kompatybilne do wyżej wymienionego zbiornika ?

Odpowiedz

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Zbiornik 2 l wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką do wkładów jednorazowych bez blokady zabezpieczającą wysuwanie się  zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu? Konstrukcja naszego uchwytu nie pozwala na wysuniecie się zbiornika z uchwytu, a zatem nie wymaga zastosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Pytanie 11

Wkłady jednorazowe 2 l kompatybilne do wyżej wymienionego zbiornika?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zbiorniki z możliwością sterylizacji w 121°?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z możliwością montażu na dedykowanym uchwycie ściennym w miejsce wymaganego uchwytu na szynę ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Równocześnie Zamawiający koryguje Załącznik nr 3 do SIWZ .  W załączeniu poprawiony.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy:

SKŁADANIE OFERT: 22.11.2013 DO GODZ. 10:45 POK. 2H-06b

OTWARCIE OFERT: 22.11.2013 DO GODZ. 11:00 POK. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga