Kraków, 07.04.2014

EZP-271-2/46/2014/p-4

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr sprawy: EZP-271-2/46/2014- pismo 4

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Prosimy przede wszystkim o możliwość wyłączenia z grupy pierwszej osobnego pakietu zawierającego pompy strzykawkowe i objętościowe.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania do pomp strzykawkowych – zał. 3/1 i pomp objętościowych – zał. 3/2.

- Dotyczy pomp strzykawkowych, punkt 1.3 parametrów - Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające klasę ochronności zgodną z IEC/EN 60601-1 – klasa I, typ CF ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

- Dotyczy pomp strzykawkowych, punkt 2.3 parametrów - Czy Zamawiający dopuści nieco większą masę pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku oraz z wyprofilowanym uchwytem do przenoszenia, a mianowicie 2,5 kg ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

- Dotyczy pomp strzykawkowych, punkt 5.3 parametrów - Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające klawiaturę symboliczną połączoną z klawiaturą numeryczną umożliwiającą szybkie wprowadzanie wartości parametrów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

- Dotyczy pomp objętościowych, punkt 1.3 parametrów - Czy Zamawiający dopuści pompy posiadające klasę ochronności zgodną z IEC/EN 60601-1 – klasa I, typ CF ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

- Dotyczy pomp objętościowych, punkt 2.3 parametrów - Czy Zamawiający dopuści nieco większą masę pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku oraz z wyprofilowanym uchwytem do przenoszenia, a mianowicie 2,5 kg ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

- Dotyczy pomp objętościowych, punkt 2.24 parametrów - Czy Zamawiający dopuści pompy nie posiadające funkcji opóźnionego startu z automatycznym wznowieniem infuzji po pauzie ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 3 Dotyczy Grupy 3 poz. 1 – lampa zabiegowa sufitowa

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową sufitową, której czasza wyposażona jest w 3 segmenty świetlne z 39 diodami? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze gdyż z mniejszej ilości diod uzyskiwane jest natężenie światła na poziomie 140 klux, a więc znacznie większe niż wymagane, przy niższym wyżyciu mocy (50W i żywotności przekraczającej 40 000 godzin.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w 1 brudny uchwyt połączony ze sterownikiem przy czaszy oraz trzy uchwyty zintegrowane z kopułą pozwalające na objęcie dłonią całej czaszy przez użytkownika co pozwala na ustawienie lampy w każdym wymaganym położeniu? Oferowana lampa ma lekką, opływową kopułę o niewielkiej wysokości co umożliwia użytkownikowi bardzo wygodne jej pozycjonowanie w zależności od potrzeb.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z możliwością regulacji natężenia w zakresie 5 -100 % w 5 stopniach na sterowniku umieszczonym na ramieniu przy czaszy lampy? Oferowane rozwiązanie jest  korzystniejsze ponieważ gwarantuje większy zakres regulacji natężenia, poza tym w przypadku lamp zabiegowych 5-stopniowa regulacja jest wystarczająca i nie ma potrzeby by była realizowana aż w 10 krokach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z funkcją oświetlenia endoskopowego uzyskiwaną przy użyciu panelu sterowniczego na ramieniu przy czaszy lampy bez pilota? Posiadanie pilota do regulacji wyłącznie funkcji Endo nie jest konieczne i wpłynie jedynie na podniesienie ceny oferowanej lampy. Pozostałe parametry, w tym natężenie regulowane są z panelu sterowniczego przy czaszy, nie ma zatem uzasadnionej potrzeby by inaczej było w przypadku światła endoskopowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

Pytanie 4 - Dotyczy Grupy 3 poz. 2 – lampa zabiegowa jezdna

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową jezdną, dla której współczynnik odwzorowania barw Ra wynosi 95? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego, co więcej wartość współczynnika odwzorowania barw Ra ≥ 90 uznawana jest za bardzo wysoką, odpowiednią dla stanowisk pracy, na których rozróżnianie barw ma zasadnicze znaczenie. Ponadto oferowane oświetlenie charakteryzuje się  bardzo wysokim współczynnikiem odwzorowania barwy czerwonej, niezmiernie istotnym dla prawidłowego rozróżnienia i oceny niewielkich nawet różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową jezdną w której natężenie oświetlenia wynosi 140 klux? Oferowana wartość jest znacznie korzystniejsza od wymaganej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

3. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową jezdną z możliwością wyboru temperatury barwowej między 3,700oK, 4500oK a 5000oK? Takie rozwiązanie umożliwia łatwe rozróżnienie nawet niewielkich różnic w zabarwieniu tkanek i jest szczególnie istotnym parametrem w lampach zabiegowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

4. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową jezdną umożliwiającą regulację wiązki światła za pomocą sterylizowanego uchwytu w zakresie min. od 140 do 310mm? Płynna regulacja średnicy plamy świetlnej pozwala na optymalne dostosowanie słupa światła dla danego zabiegu eliminując przy tym obwodowe rozproszenie. Jest to więc szczególnie istotny parametr lampy zabiegowej zapewniający pełny komfort pracy lekarzom.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

Pytanie 5 Dotyczy grupa I Pompa strzykawkowa

Pkt.  4.4

Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w możliwość programowania infuzji w następujących jednostkach masy: g, mg, µg, ng, MU, Ku, U, Mu, mEq, mmol, kcal?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

Pkt.  4.11

Czy zamawiający oczekuje pompy zdolnej do wykrywania wzrostów/spadków ciśnienia np. rozłączony dren?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

Pkt. 5.6

Czy zamawiający oczekuje aby w protokołach biblioteki leków zawarte były możliwości przeprowadzenia terapii wzrost i spadek, , tryb program, tryb okresowy, dawka w czasie, tryb przejęcia. Możliwości  te znacznie podnoszą bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści również.

Pkt.  7.2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga komunikacji przez port USB pomiędzy pompami czy pomiędzy pompą a komputerem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga komunikacji pomiędzy pompą a komputerem realizowanej przez port USB.

Pkt. 7.3

Czy zamawiający oczekuje możliwość rozbudowy pojedynczej pompy o bezprzewodową komunikację pomp poza stacją dokującą z komputerem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie 6 Dotyczy grupa I Pompa objętościowa

Pkt.  2.14

Czy zamawiający oczekuje  dedykowanych zestawów infuzyjnych umożliwiających podaż dożylną, dotętniczą, dojelitową, podaż leków cytostatycznych, krwi i preparatów krwiopochodnych, żywienia parenteralnego i enteralnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje dedykowanych zestawów infuzyjnych umożliwiających podaż dożylną, dotętniczą, dojelitową, podaż leków cytostatycznych, krwi i preparatów krwiopochodnych, żywienia parenteralnego i enteralnego

Pkt. 2.24

Czy zamawiający dopuści pompę z trybem stand-by (regulowanym w zakresie 1minuta-24godziny) z automatycznym wybudzeniem pompy i alarmem przypominającym, jednak bez możliwości automatycznego wznowienia pracy. Automatyczne wznowienie pracy pompy stwarza ryzyko dla pacjenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pkt. 2.27

Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w możliwość rejestrowania 1000 zdarzeń. Ten parametr zapewnia rejestrację zdarzeń w czasie ok. miesiąca. Jednocześnie możliwe jest zapisywanie rejestru w pliku Excell i przechowywanie w wersji elektronicznej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie 4 , 2.28

Czy zamawiający oczekuje aby w protokołach biblioteki leków zawarte były możliwości przeprowadzenia terapii wzrost i spadek, , tryb program, tryb okresowy, dawka w czasie. Możliwości te znacznie podnoszą bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pkt. 2.29

Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w funkcje wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 1 godziny. Oferowane przez nas urządzenia dają możliwość programowania wielkości pojedynczego pęcherzyka od 0,01ml a skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 1 godziny od 0.5ml/h w przyrostach 0.01 ml/h. Takie parametry w pełni zabezpieczają infuzję nawet u noworodków.

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapis siwz.

Pkt. 3.4

Czy Zamawiający dopuści pompy nie posiadające alarmu rozłączenia linii – spadku ciśnienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis  siwz.

Pkt. 4.3

Czy zamawiający oczekuje możliwości rozbudowy pojedynczej pompy o bezprzewodową komunikację pomp poza stacją dokującą z komputerem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz

Pytanie 7 dotyczy: Grupa I Poz. 1,2,3,4,5

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z grupy I poz. 4 – inkubator otwarty oraz poz. 5 – podgrzewacz płynów infuzyjnych, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert i przystąpić do postępowania większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 Dotyczy Grupy nr 3 Lampa zabiegowa sufitowa, Lampa zabiegowa jezdna , Stelaż do kroplówek

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji lamp zabiegowych do 9 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 dotyczy Lampa zabiegowa sufitowa.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze średnicą pola bezcieniowego  24  - 34 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku oddawania barw Ra nie mniejszej niż 93 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z wgłębnością oświetlenia  L1+L2 = 800 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, która posiada 2 uchwyty umieszczone na poszczególnych segmentach lampy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością obrotu ramienia stałego  o 330 o  wokół mocowania głównego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z funkcją oświetlenia Endo w postaci światła typu LED z 6 diodami ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z siedmiostopniową elektroniczną regulacją natężenia światła ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o wielkości napromieniowania  wynoszącą 380 W/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 10 dotyczy Lampa zabiegowa jezdna

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o temperaturze widmowej źródła światła 4 300 K ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku oddawania barw Ra nie mniejszej niż 93 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku oddawania barw Ra nie mniejszej niż 95 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną średnicą pola świetlnego w zakresie 24-34 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 11 Stelaż do kroplówek

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stelaż do kroplówek wykonany w całości ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stelaż do kroplówek bez możliwości przykręcenia pompy infuzyjnej ale z półką/tacką do postawiania pompy infuzyjnej ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 12 dotyczy Grupa nr 3. Lampa zabiegowa sufitowa.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ,która posiada uchwyt do pozycjonowania  w formie relingu ciągłego, okalającego kopułę w 80% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści lampę, która posiada 8 stopniową regulacje natężenia oświetlenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści lampę, której uruchamianie funkcji Endo odbywa się jedynie z panelu sterowniczego przy kopule?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Jaka jest wysokość sali gdzie ma być zamontowana lampa, czy istnieje tam sufit podwieszany/nawiew laminarny i na jakiej wysokości?

Odpowiedź: Wysokość sufitu podwieszanego 2,90m, bez nawiewu laminarnego.

- Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy zabiegowej?

Odpowiedź: Strop jest konstrukcji żelbetowej panwiowej

- Czy istnieje dojście z piętra wyżej w celu posadowienia płyty stropowej?

Odpowiedź: Nie

- Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są doprowadzone przewody z sieci do miejsca przeznaczonego na zasilacz i wyprowadzone z zasilacza na górę do lampy i o jakich przekrojach? Czy w razie potrzeby Zamawiający wykona to we własnym zakresie.

Odpowiedź: Przewody  wypust w suficie 3x2,5mm

Pytanie 13 dotyczy Grupa nr 3 Lampa zabiegowa jezdna

Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra 95 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta umożliwiający jedynie ładowanie i wyzwalanie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu? Pozostałe funkcje, jak wybór energii defibrylacji, oraz możliwość rezygnacji (rozładowania), dostępne są z pozycji płyty czołowej aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 15 dotyczy  GRUPY 1  załącznik nr 3/4a  Inkubator otwarty I

Parametr 2.4 zestawienia -Czy Zamawiający dopuści jako wyposażenie lampę diodową emitującą światło niebieskie, którego widmo jest bardziej skuteczne niż światło białe halogenowe nie mówiąc że trwałość halogenów jest bardzo niska a koszty wymiany bardzo wysokie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Parametr 2.7 zestawienia -  Czy Zamawiający dopuści inkubator otwarty który posiada obrotowy promiennik w zakresie +/- 180°. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie więcej ofert gdyż na rynku istnieje tylko jeden inkubator który posiada nieodchylany promiennik co powinno być dla Zamawiającego korzystne przy wyborze oferty gdzie kryterium stanowi najniższa cena.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem, że po odchyleniu promiennika pole pacjenta będzie w dalszym ciągu podgrzewane

Parametr 3.3 zestawienia - Czy Zamawiający dopuści wysokość ścianek bocznych : 15 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Parametr  3.5 zestawienia - Czy zamawiający dopuści wymiar materacyka 760 x 560 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Parametr 4.3 zestawienia - Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające jeden pedał umieszczony centralnie do regulacji wysokości stolika zabiegowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis

Parametr 5.3 zestawienia - Czy zamawiający dopuści otwarty inkubator posiadający jeden tor pomiaru temperatury?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  podtrzymuje parametry wyrażone w specyfikacji i wymaga pomiaru dwóch temperatur: pomiaru temperatury korpusu pacjenta oraz temperatury obwodowej pacjenta

Parametr 6.3 zestawienia - Prosimy o wyjaśnienie czy jeżeli waga jest włączona w tryb bez tarowania to inkubator nie musi posiadać obrotowego materacyka .

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.

Parametr 9.2 zestawienia - Czy zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 3 czujniki wielorazowego użytku , bo z ilości wymaganych czujników wynika że prawdopodobnie mają to być czujniki jednorazowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

Pytanie 16 dotyczy  GRUPY 1  załącznik nr 3/4b  Inkubator otwarty II

Parametr 2.4 zestawienia - Czy Zamawiający dopuści jako wyposażenie lampę diodową emitującą światło niebieskie, którego widmo jest bardziej skuteczne niż światło białe halogenowe nie mówiąc że trwałość halogenów jest bardzo niska a koszty wymiany bardzo wysokie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis

Parametr 2.7 zestawienia -  Czy Zamawiający dopuści inkubator otwarty który posiada obrotowy promiennik w zakresie +/- 180°. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie więcej ofert gdyż na rynku istnieje tylko jeden inkubator który posiada nieodchylany promiennik co powinno być dla Zamawiającego korzystne przy wyborze oferty gdzie kryterium stanowi najniższa cena.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuści  pod warunkiem, że po odchyleniu promiennika pole pacjenta będzie w dalszym ciągu podgrzewane

Parametr  3.1  zestawienia - Czy zamawiający dopuści podgrzewany materacyk żelowy który nie jest zintegrowany z inkubatorem co wynikałoby z punktu 6.1 zestawienia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Parametr 3.3 zestawienia - Czy Zamawiający dopuści wysokość ścianek bocznych : 15 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis.

Parametr  3.5 zestawienia - Czy zamawiający dopuści wymiar materacyka 760 x 560 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

Parametr 4.3 zestawienia - Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające jeden pedał umieszczony centralnie do regulacji wysokości stolika zabiegowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis

Parametr 5.3 zestawienia - Czy zamawiający dopuści otwarty inkubator posiadający jeden tor pomiaru temperatury?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje parametry wyrażone w specyfikacji i wymaga pomiaru dwóch temperatur: pomiaru temperatury korpusu pacjenta oraz temperatury obwodowej pacjenta

Parametr 10.2 zestawienia - Czy zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 3 czujniki wielorazowego użytku , bo z ilości wymaganych czujników wynika że prawdopodobnie mają to być czujniki jednorazowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści  również.

Pytanie 17 dotyczy  GRUPY 1  załącznik nr 3/4c  Inkubator otwarty III

Parametr 2.4 zestawienia - Czy Zamawiający dopuści jako wyposażenie lampę diodową emitującą światło niebieskie, którego widmo jest bardziej skuteczne niż światło białe halogenowe nie mówiąc że trwałość halogenów jest bardzo niska a koszty wymiany bardzo wysokie?

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający podtrzymuje zapis

Parametr 2.7 zestawienia -  Czy Zamawiający dopuści inkubator otwarty który posiada obrotowy promiennik w zakresie +/- 180°. Takie rozwiązanie umożliwi złożenie więcej ofert gdyż na rynku istnieje tylko jeden inkubator który posiada nieodchylany promiennik co powinno być dla Zamawiającego korzystne przy wyborze oferty gdzie kryterium stanowi najniższa cena.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający   dopuści  pod warunkiem, że po odchyleniu promiennika pole pacjenta będzie w dalszym ciągu podgrzewane

Parametr  3.1  zestawienia - Czy zamawiający dopuści podgrzewany materacyk żelowy który nie jest zintegrowany z inkubatorem co wynikałoby z punktu 6.1 zestawienia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Parametr 3.3 zestawienia - Czy Zamawiający dopuści wysokość ścianek bocznych : 15 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Parametr  3.5 zestawienia - Czy zamawiający dopuści wymiar materacyka 760 x 560 mm

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuści  również

Parametr 4.3 zestawienia - Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające jeden pedał umieszczony centralnie do regulacji wysokości stolika zabiegowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz

Parametr 5.3 zestawienia - Czy zamawiający dopuści otwarty inkubator posiadający jeden tor pomiaru temperatury?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  podtrzymuje parametry wyrażone w specyfikacji i wymaga pomiaru dwóch temperatur: pomiaru temperatury korpusu pacjenta oraz temperatury obwodowej pacjenta

Parametr 9.2 zestawienia - Czy zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 3 czujniki wielorazowego użytku , bo z ilości wymaganych czujników wynika że prawdopodobnie mają to być czujniki jednorazowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

## Pytanie 18 Załącznik nr 3/6 do siwz - zestawienie wymaganych parametrów technicznych –przedmiot zamówienia -  kardiomonitor   kompaktowy

PKT.I. 16. Zawieszenie ścienne lub do szyny - kardiomonitora, pozwalające na obrót wokół osi pionowej i pochylenie do przodu, z możliwością zdjęcia monitora z mocowania bez użycia narzędzi  - Prosimy o doprecyzowanie  ilości zawieszenia ściennego lub do szyny w celu właściwego skalkulowania wartości oferty.

Odpowiedź:  Zawieszenie do szyny z możliwością wykorzystania jako zawieszenie ścienne, zgodnie z ilością kardiomonitorów.

PKT II. 3 Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną:

- kable interfejsu wraz z czujnikami MX 860  1 szt/monitor,

- kopułki wraz z zestawem SX 562580 – 2 szt/monitor

Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia przewodów – kabli interfejsowych wraz z kopułkami w celu obniżenia kwoty oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia przewodów – kabli interfejsowych wraz z kopułkami w celu obniżenia kwoty oferty

PKT V. 1 Czas trwania  gwarancji aparatu w  tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami 3 lata.

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie okresu gwarancji do 24 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19  dotyczy Grupa nr 3 LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 3 i pkt. 7  Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej wyposażonej w oprawę oświetleniową z matrycą diodową złożoną z 52 punktów LED, emitująca światło o natężeniu ≥ 100 000 Lux w odległości jednego metra, z wbudowaną Funkcją Stabilności Natężenia - dynamiczną kontrolą oświetlenia zapewniającą stałe oświetlenie w trakcie trwania procedury? Prosimy zauważyć  że dopuszczenie takiego rozwiązania jest bez wątpienia korzystne dla Zamawiającego ze względu na fakt, iż większa ilość diod zapewnia lepszą bezcieniowość lampy, połączoną  z idealnie stabilnym natężeniem światła

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej wyposażonej w czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy ze źródłem światła w postaci matrycy diodowej złożonej z dwóch sekcji świetlnych? Prosimy zauważyć że ilość segmentów czaszy oraz sekcji świetlnych nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność lampy oraz jej parametry świetlne, z kolei zwarta, jednoczęściowa konstrukcja czaszy gwarantuje znacznie łatwiejsze codzienne czyszczenie i dezynfekcje niż czasze wielosegmentowe, posiadające dużą ilość wąskich przerw i szczelin pomiędzy poszczególnymi segmentami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 6  Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej wyposażonej w czaszę, w której obudowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa nie nagrzewającego się, powodującego że wzrost temperatury przy głowie chirurga może być większy maksymalnie o 10C? Prosimy zauważyć  że dopuszczenie takiego rozwiązania jest bez wątpienia korzystne dla Zamawiającego ze względu na fakt, iż znacznie zwiększa komfort pracy Chirurga.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 8 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z regulacją średnicy pola operacyjnego, w którym jego minimalna średnica d10 wynosi 23 cm, a maksymalna 25 cm? Prosimy zauważyć że, Norma EN 60601-2-41-2000 definiuje minimalną średnicę pola operacyjnego (d10) jako najmniejsze pole przy którym: w środku pola jest natężenie maksymalne tj. np. 100 tys. lux ,a na obrzeżu tego pola czyli na tej właśnie żądanej średnicy minimalnej jest  10%  natężenia maksymalnego czyli  10 tys. lux. W związku z powyższym faktem opisany pierwotnie przez Zamawiającego zakres regulacji pola operacyjnego z min. średnicą (d10) pola operacyjnego: 16 cm, jest parametrem gorszym od parametru oferowanego przez Oferenta, gdyż 10 tys lux na obrzeżu pola operacyjnego osiągane jest  na polu o znacznie węższym, a lampa proponowana przez Oferenta, na tej samej, wymaganej średnicy ( 16 cm ) emituje światło o natężeniu znacznie przekraczającym 10 tys lux

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 12 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z wgłębnością oświetlenia L1+L2  równą 106cm? Prosimy zauważyć, iż proponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego pierwotnie przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 13 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z czaszą bez jakichkolwiek relingów czy  uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje? Prosimy zauważyć  że dopuszczenie takiego rozwiązania jest bez wątpienia korzystne dla Zamawiającego ze względu na fakt, iż proponowana konstrukcja czaszy gwarantuje znacznie łatwiejsze oraz szybsze czyszczenie i dezynfekcję niż w przypadku czasz posiadających dodatkowe elementy, które znacznie utrudniają te czynności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 14 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z czaszą mocowaną na ramieniu o łącznym zasięgu 145cm? Prosimy zauważyć, iż proponowane rozwiązanie tylko nieznacznie odbiega od wymaganego pierwotnie przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 18 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z włącznikiem/wyłącznikiem oraz regulacją natężenia oświetlenia w zakresie: 30-100% (regulacja elektroniczna w 5 stopniach) umieszczonymi na czaszy? Prosimy zauważyć, iż proponowane rozwiązanie tylko nieznacznie odbiega od wymaganego pierwotnie przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 21 Zamawiający pod pojęciem „Wielkość napromieniowania maks.”  rozumie: natężenie napromieniowania generowanego przez lampę przy maksymalnym natężeniu światła tej lampy?

Odpowiedź: Tak

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 21 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z natężeniem napromieniowania: 390 W/m² przy maksymalnym natężeniu swiatła ? Prosimy zauważyć, iż proponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego pierwotnie przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 19 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z funkcją światła endoskopowego realizowanej poprzez zmniejszenie natężenia wszystkich diod LED do wartości 30% maksymalnego natężenia światła? Prosimy zauważyć, iż proponowane rozwiązanie tylko nieznacznie odbiega od wymaganego pierwotnie przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 19 Zamawiający dopuści i wymaga zaoferowania lampy zabiegowej wyposażonej w zdalnego (na podczerwień) pilota sterującego natężeniem światła? Prosimy zauważyć, iż proponowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego pierwotnie przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania lampy zabiegowej przystosowanej do podłączenia kamery w przyszłości tj. wyposażonej w kompletne okablowanie pozwalające zamontować kamerę bez jakichkolwiek prac  związanych z demontażem ramion, czaszy, itp ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganych 6 tygodni do 8 tygodni, licząc od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20 Grupa nr 3 Lampa zabiegowa sufitowa – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z funkcją oświetlenia endo uruchamianą z pilota i panelu sterowniczego mocowanego na ramieniu lampy przy kopule zgodnie z punktem 18 tabeli technicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również do zaoferowania lampę z funkcją oświetlenia endo uruchamianą z pilota i panelu sterowniczego mocowanego na ramieniu lampy przy kopule zgodnie z punktem 18 tabeli technicznej

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada ekspertyzy budowlanej dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, wszelkie koszty związane z montażem obciążają Wykonawcę.

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku  ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Odpowiedź: Wszelkie koszty związane z montażem obciążają Wykonawcę.

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza możliwości mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak, prosimy o podanie jej parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zamontowanej płyty stropowej w suficie.

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Odpowiedź: Tak.

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

Odpowiedź: Nie

Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

Odpowiedź: 230V, 3x2,5YDYżo

Prosimy o podanie wysokości pomieszczenia przeznaczonego do instalacji lamp operacyjnych.

Odpowiedź: Do sufitu podwieszonego 2,90m, ponad sufitem strop jest konstrukcji żelbetowej panwiowej. Zazwyczaj, mocowanie lamp wykonywane było poprzez stalową konstrukcję pośrednią do żeber panwi.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających dokument w postaci powiadomienia Prezesa Urzędu  Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który to jest dokumentem równoważnym dla wpisu do rejestru wyrobów medycznych. W załączeniu zawieramy komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie potwierdzania wpływu zgłoszenia lub powiadomienia dotyczącego wyrobów w którym Prezes Urzędu informuje o możliwości rozpoczęcia sprzedaży wyrobu, który jest przedmiotem zgłoszenia lub powiadomienia, poprzez uzyskanie potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia czy wpisu do bazy danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 21 dotyczy: Lampa zabiegowa jezdna – 1 szt.

- Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną w której temperatura widmowa źródła światła wynosi 4000 K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną w której współczynnik odwzorowania barw RA wynosi 94?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną w której natężenie oświetlenia w odległości 1 m wynosi 65000 lux?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jezdną w której żywotność modułu LED wynosi 30.000 h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 22 dotyczy: Stelaż do kroplówek – 14 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stelaż do kroplówek w którym statyw wraz z wieszakami wykonany jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, natomiast tubus i podstawa jezdna wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stelaż do kroplówek z wysokością regulowaną w zakresie od 1380 do 2280 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stelaż do kroplówek bez możliwości przykręcania pompy infuzyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 23  dotyczy Grupa nr 4 - Łóżeczko szpitalne dziecięce – 22 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce posiadające możliwość wyposażenia poręczy bocznych zamiast szczytów we wstawki dekoracyjne z płyty HPL z możliwością wyboru kolorystyki i frezowanych motywów (misie, motyle, serca itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści  również.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających dokument w postaci zgłoszenia do Urzędu  Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który to jest dokumentem równoważnym dla wpisu do rejestru wyrobów medycznych. W załączeniu zawieramy komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie potwierdzania wpływu zgłoszenia lub powiadomienia dotyczącego wyrobów w którym Prezes Urzędu informuje o możliwości rozpoczęcia sprzedaży wyrobu, który jest przedmiotem zgłoszenia lub powiadomienia, poprzez uzyskanie potwierdzenia dokonania zgłoszenia lub powiadomienia czy wpisu do bazy danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 24  dotyczy Grupa nr 4 Wózek transportowy pacjenta – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy pacjenta, którego długość całkowita wynosi 2130 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy pacjenta, którego szerokość całkowita wynosi 820 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wózka do transportu pacjenta z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie od 565 do 895 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy pacjenta z regulacją kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 70 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Prosimy Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji, co należy rozumieć poprzez zapis „możliwość mycia maszynowego wózka”?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie mycie w myjni przelotowej

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy pacjenta z możliwością mycia i dezynfekcji, jednak bez możliwości mycia maszynowego wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w materac piankowy wodoszczelny z szwem wewnętrznym dodatkowo zabezpieczonym przez przedostawaniem się do wewnątrz substancji, odporny na promieniowanie UV, bez właściwości niepalnych i antystatycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 25  dotyczy Grupa nr 4 Stół zabiegowy dla dzieci

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez poręczy bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 26  dotyczy Grupa nr 5 Wózek iniekcyjny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny wyposażony w koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny wyposażony w uchwyty montażowe wyposażenia dodatkowego umieszczone tylko na jego bokach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny wyposażony w szuflady w następującej konfiguracji:

- o wysokości 250 mm +/-30 mm – 2 szt.

- o wysokości 150 mm +/-30 mm – 1 szt.

- o wysokości 60 mm +/-30 mm – 2 szt.?

Powyższe rozwiązanie zapewnia zachowanie pozostałych wymiarów wózka, gdyż sama wysokość szuflad to około 920 mm, następnie należy uwzględnić wymiar kół oraz wysokość blatu, tak więc opisana w SIWZ konfiguracja fizycznie uniemożliwia zachowanie wymaganych gabarytów zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny posiadający zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 150 mm  +/- 30 mm z podziałem na 9 pól?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 27  dotyczy Grupa nr 5 Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny posiadający zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 150 mm  +/- 30 mm z podziałem na 9 pól?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w uchwyt worka na odpady umieszczony na bocznej ścianie wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 28  dotyczy Grupa nr 5 Wózek opatrunkowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek opatrunkowy wyposażony w koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek opatrunkowy wyposażony w uchwyty montażowe wyposażenia dodatkowego umieszczone tylko na jego bokach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek opatrunkowy wyposażony w szuflady w następującej konfiguracji:

- o wysokości 250 mm +/-30 mm – 2 szt.

- o wysokości 150 mm +/-30 mm – 1 szt.

- o wysokości 60 mm +/-30 mm – 2 szt.?

Powyższe rozwiązanie zapewnia zachowanie pozostałych wymiarów wózka, gdyż sama wysokość szuflad to około 920 mm, następnie należy uwzględnić wymiar kół oraz wysokość blatu, tak więc opisana w SIWZ konfiguracja fizycznie uniemożliwia zachowanie wymaganych gabarytów zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek opatrunkowy posiadający zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 150 mm  +/- 30 mm z podziałem na 9 pól?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 29  Dotyczy grupy 1 poz. 4 – inkubatory Załącznik nr 3/4a do siwz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy 1 do osobnego pakietu zadania dotyczącego inkubatorów otwartych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30 dotyczy:  Inkubator otwarty I

pkt 2.5 „Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora lub panelem sterowania lampy” - Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie dotyczące określania czasu fototerapii, oparte o licznik wyświetlający aktualną ilość przepracowanych godzin przez źródło światła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również rozwiązanie dotyczące określania czasu fototerapii, oparte o licznik wyświetlający aktualną ilość przepracowanych godzin przez źródło światła

pkt 2.2 „Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe” - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie oświetlenia zabiegowego, tzn. punktowego światła umożliwiającego oświetlenie wybranego obszaru pacjenta do celów zabiegowych, czy też Wykonawca powinien zaoferować urządzenie z wbudowanym w moduł ogrzewacza oświetleniem pokrywającym całą powierzchnię materacyka, regulowanym w zależności od potrzeb i dodatkowym źródłem światła – zabiegowym, niezbędnym przy np. wkłuciach, cewnikowaniu, czy innych czynnościach przy pacjencie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga punktowego  oświetlenia umożliwiającego oświetlenie powierzchni materacyka w inkubatorze

pkt 2.4 „Fototerapia światłem białym” - Czy Zamawiający zaakceptuje fototerapię światłem niebieskim?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zaakceptuje fototerapię światłem niebieskim.

pkt 3.5 „Materacyk o wymiarach min. 66x48 cm” - Czy Zamawiający zaakceptuje materacyk o wymiarach 65x48cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt 5.3 „Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skór” - Biorąc pod uwagę, że w stanowiskach otwartych prowadzone są pojedyncze noworodki, czy Zamawiający dopuści możliwość monitorowania temperatury powierzchniowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje parametry wyrażone w specyfikacji i wymaga pomiaru dwóch temperatur: pomiaru temperatury korpusu pacjenta oraz temperatury obwodowej pacjenta

pkt 8.3 „Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego” - Prosimy o wykreślenie w/w wymogu jako granicznego

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymóg jako graniczny

Pytanie 31  Inkubator otwarty II

pkt 2.5 „Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora lub panelem sterowania lampy” - Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie dotyczące określania czasu fototerapii, oparte o licznik wyświetlający aktualną ilość przepracowanych godzin przez źródło światła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również rozwiązanie dotyczące określania czasu fototerapii, oparte o licznik wyświetlający aktualną ilość przepracowanych godzin przez źródło światła

pkt 2.2 „Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe” Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie oświetlenia zabiegowego, tzn. punktowego światła umożliwiającego oświetlenie wybranego obszaru pacjenta do celów zabiegowych, czy też Wykonawca powinien zaoferować urządzenie z wbudowanym w moduł ogrzewacza oświetleniem pokrywającym całą powierzchnię materacyka, regulowanym w zależności od potrzeb i dodatkowym źródłem światła – zabiegowym, niezbędnym przy np. wkłuciach, cewnikowaniu, czy innych czynnościach przy pacjencie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga punktowego  oświetlenia umożliwiającego oświetlenie powierzchni materacyka w inkubatorze

pkt 2.4  „Fototerapia światłem białym”- Czy Zamawiający zaakceptuje fototerapię światłem niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaakceptuje fototerapię światłem niebieskim

pkt 3.5 „Materacyk o wymiarach min. 66x48 cm”- Czy Zamawiający zaakceptuje materacyk o wymiarach 65x48cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt 5.3 „Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skór” - Biorąc pod uwagę, że w stanowiskach otwartych prowadzone są pojedyncze noworodki, czy Zamawiający dopuści możliwość monitorowania temperatury powierzchniowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje parametry wyrażone w specyfikacji i wymaga pomiaru dwóch temperatur: pomiaru temperatury korpusu pacjenta oraz temperatury obwodowej pacjenta

pkt 6.1, 6.2, 9.3 „Samodzielny noworodkowy materacyk podgrzewany o ile inkubator nie jest wyposażony w zintegrowany z inkubatorem podgrzewany materacyk żelowy”

„Ręczna regulacja temperatury materacyka w zakresie min. 32-38 stopni C”

„Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego”

Prosimy o wykreślenie w/w wymogów jako granicznych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji z wyłączeniem punktu dotyczącego: „Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego”

Pytanie 32 Inkubator otwarty III

pkt 2.5 „Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora lub panelem sterowania lampy” - Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie dotyczące określania czasu fototerapii, oparte o licznik wyświetlający aktualną ilość przepracowanych godzin przez źródło światła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również rozwiązanie dotyczące określania czasu fototerapii, oparte o licznik wyświetlający aktualną ilość przepracowanych godzin przez źródło światła

pkt 2.2 „Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe” - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie oświetlenia zabiegowego, tzn. punktowego światła umożliwiającego oświetlenie wybranego obszaru pacjenta do celów zabiegowych, czy też Wykonawca powinien zaoferować urządzenie z wbudowanym w moduł ogrzewacza oświetleniem pokrywającym całą powierzchnię materacyka, regulowanym w zależności od potrzeb i dodatkowym źródłem światła – zabiegowym, niezbędnym przy np. wkłuciach, cewnikowaniu, czy innych czynnościach przy pacjencie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  wymaga punktowego  oświetlenia umożliwiającego oświetlenie powierzchni materacyka w inkubatorze

pkt 2.4 „Fototerapia światłem białym” - Czy Zamawiający zaakceptuje fototerapię światłem niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaakceptuje fototerapię światłem niebieskim

pkt 3.5 „Materacyk o wymiarach min. 66x48 cm” - Czy Zamawiający zaakceptuje materacyk o wymiarach 65x48cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt 5.3 „Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skór” - Biorąc pod uwagę, że w stanowiskach otwartych prowadzone są pojedyncze noworodki, czy Zamawiający dopuści możliwość monitorowania temperatury powierzchniowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje parametry wyrażone w specyfikacji i wymaga pomiaru dwóch temperatur: pomiaru temperatury korpusu pacjenta oraz temperatury obwodowej pacjenta

pkt 6.1, 6.2, 8.3 „Samodzielny noworodkowy materacyk podgrzewany o ile inkubator nie jest wyposażony w zintegrowany z inkubatorem podgrzewany materacyk żelowy”

„Ręczna regulacja temperatury materacyka w zakresie min. 32-38 stopni C”

„Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego”

Prosimy o wykreślenie w/w wymogów jako granicznych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji z wyłączeniem punktu dotyczącego: „Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego”

Pytanie 33 – Inkubator otwarty I, II, III

Czy zamiast 30 szt. czujników temperatury jednorazowych, Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania czujnika wielorazowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również  zaoferowanie czujnika wielorazowego

Pytanie 34 – Inkubator otwarty I, II, III

Przeciwodleżynowe własności materacyka definiowane są wartościami dopuszczalnych ciśnień (wywoływanych ciężarem pacjenta) oddziałujących ze strony materacyka na naczynia włosowate pacjenta - biorące udział w procesie odżywiania komórek. Ciśnienia powyżej 20-25 mmHg powodują blokowanie naczyń włosowatych, co w efekcie rozpoczyna proces tworzenia odleżyn.

Biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materacyka o właściwościach przeciwodleżynowych, bez potwierdzenia tych cech w oryginalnych materiałach producenta i instrukcji obsługi, w szczególności jeśli chodzi o wartość w/w krytycznych ciśnień?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie materacyka o właściwościach przeciwodleżynowych, bez potwierdzenia tych cech w oryginalnych materiałach producenta i instrukcji obsługi, w szczególności jeśli chodzi o wartość w/w krytycznych ciśnień

Pytanie 35 Dotyczy grupy 1 poz. 1 – pompy strzykawkowe

Czy Zamawiający dopuści pompę :

- w  klasie ochronnosci IPX1 ( bryzgoszczelna ) ad. pkt 1.2

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- waga 2,3 kg  ad.pkt 2,3

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuści również.

- z antybolusem i ograniczoną objętością bolusa w zakresie 0,1-0,3 ml zależnie od ustawionego progu ciśnienia okluzji ad.pkt. 3.5

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz.

- klawiatura numeryczna  ad.pkt. 5.3

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz.

- możliwość połaczenia z komputerem centralnym przez stację dokującą przez port USB i podczerwieni   ad.pkt 7.3

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuści również.

- możliwość łączenia w stacjach dokujących  po  np. 3, 4 , 6 lub 8 pomp ad.pkt.7.4

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 36 Dotyczy grupy 1 poz. 2 – pompy objętościowe

Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową ;

- o klasie ochronności II BF  ad.  pkt 1.3

- opcjonalnie wyposażoną w komunikację Wi-Fi bez współpracy z centralnym systemem zarządzania danymi ad. pkt. 2.1

- z precyzyjnie ustawianymi progami ciśnienia okluzji bez funkcji antybolus ad.pkt 2.7

- z zakresem szybkości infuzji 0,1-999 ml/h ad.pkt 2.8

- programowana w jednostkach , mg, mcg z lub bez wagi pacjenta  ad.pkt 2.9

- bolus  automatyczny , programowany w zakresie 1-999 ad.pkt 2.12

- z drenami uniwersalnymi do worków i butelek oraz do podaży leków światłoczułych ad. pkt 2.16

- stały pomiar ciśnienia w linii powyżej i poniżej pompy bez wizualizacji ad.pkt 2.19

- biblioteka leków  w 6 trybach x 10 leków pkt 2.28

- system alarmów i ostrzeżeń – bez alarmu rozłączenia linii ad. pkt 3.4

- bez transmisji danych i łączenia w sieć z komputerem centralnym –pkt 4.3

- pompy bez możliwości połączenia jednym kablem ad.pkt 4.4

Pozostałe warunki jak w SIWZ .

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 37 Dotyczy grupy 1 poz. 5 – podgrzewacz płynów infuzyjnych

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie wysokiej klasy podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych firmy GE Healthcare, który jako jedyny na rynku ma pozytywną opinie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  dotyczącą toczenia krwi.

Podgrzewacz o następujących parametrach technicznych:

Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych, przepływowy, pracujący ze sterylnymi jednorazowymi wymiennymi wkładami dedykowanymi dla jednego pacjenta

Stała temperatura podgrzewania , nie mniej niż 40 st. C

Czas od włączenia podgrzewacza do uzyskania temp 40 st. C nie więcej niż 10 sek.

Maksymalna szybkość przepływu przy której zagwarantowana jest temperatura ogrzewania nie mniejsza niż 200 ml/min

2 czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem

Sygnały wizualny i dźwiękowy informujące o temperaturze ogrzewanego płynu

Sterylne wkłady jednorazowe z przedłużką do wkłucia

Możliwość umieszczenia elementu grzejnego na ramieniu pacjenta

Temperatura otoczenia pracy od –50C do 50 0C

Wodoodporność podgrzewacza nie mniej niż 30 min zanurzenia na głębokości 90 cm

Dopuszczalna wilgotność względna podczas pracy od 10% do 90%

Wymiary nie więcej niż; element grzejny 13cm x 6cm x 3cm jednostka kontrolująca 23cm x 15cmx 9 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie 38

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z grupy nr 1 poz. 5  - podgrzewacz  i utworzenie oddzielnej grupy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39 Dotyczy załącznik nr 3/6 do siwz - kardiomonitor kompaktowy

Wymagania techniczne

pkt 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy kardiomonitor wyświetlający 6 krzywych dynamicznych jednocześnie z pomiarem 3 lub 7 odprowadzeń EKG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również

pkt 7,8.18 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu elementu transportowego w przypadku zaoferowania monitora o przekątnej 12,1” z zasilaniem bateryjnym do 4,5 godz.., wadze do 7kg. Oferowany przez nas monitor może być zarówno monitorem stacjonarnym jak i transportowym.

Podczas transportu pacjenta ekran oferowanego monitora jest zdecydowanie bardziej czytelny niż wymagany wyświetlacz 3,5”, zapewniając większy komfort pracy oraz znacznie zwiększając bezpieczeństwo pacjenta dzięki zwiększeniu czytelności wskazań urządzenia. Oferowane urządzenie zapewnia odporność IP21 (zgodnie z normą tą samą normą IEC 60529). Może być dodatkowo doposażone w rejestrator termiczny (wbudowany) pozwalający na rejestrowanie alarmów/krzywych w trakcie transportu.

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

pkt 9 - Czy Zamawiający będzie wymagał 72 godzinnych trendów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt 12 - Czy Zamawiający zaakceptuje obsługę monitora przez przyciski funkcyjne i pokrętło nawigacyjne?

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

pkt 19

Czy zamawiający dopuści do stosowania następujące środki do dezynfekcji i sterylizacji:

• alkohol etylowy 99,5%;

• alkohol etylowy od 95 do 96%;

• alkohol etylowy 90% + alkohol metylowy 10%;

• alkohol etylowy 80%;

• alkohol izopropylowy 60%;

• fenol 2%;

• oczyszczona benzyna;

• chloramina 5%;

• glutaraldehyd 2%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Wymagania pomiarowe

pkt 1 - Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem 3 lub 7 odprowadzeń EKG z analizą ST, podstawową analizą arytmii i zakresem pomiarów 30 – 300 bpm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

pkt 2 - Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar czynności oddechowej w zakresie 4-120 rpm z czasem bezdechu regulowanym do 1 min. - 20s (dla trzech kolejnych oddechów)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

pkt 3 - Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną w trybie automatycznym w odstępach od 1 do 120 minut?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

pkt 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar ciśnienia krwawego w zakresie -40 do + 320mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt 5 - Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar saturacji w zakresie 1-100% , pomiar tętna 20 -250 bpm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

pkt 6 - Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar temperatury w zakresie 10 do 45 st.C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 40 Dotyczy  grupa 2 poz. 2 – pulsoksymetry

Jako autoryzowany dystrybutor na terenie Polski urządzeń i akcesoriów firmy Masimo, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pak. 2 poz. 2 – wysokiej klasy pulsoksymetru firmy Masimo, RAD8.

Pulsoksymetr z technologią ekstrakcji sygnału Masimo SET, szczególnie deykowany dla pacjentów w ruchu (dzieci) i z niską perfuzją, o nastepujących parametrach technicznych:

Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym w technologii Masimo.

Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10%,

Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na 7 godzin pracy

Waga poniżej 1 kg

Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia

Zakres pomiaru saturacji 1-100%

Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 3 cyfry 60% - 80% +/- 4 cyfry.

Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę

Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm

Ciągły tryb monitorowania parametrów

Wyświetlacz typu LED , z możliwością regulacji kontrastu wyświetlacza

Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony

Posiadający wskaźnik wyciszenia alarmów

72 godzinne trendy SpO2 i pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz opcją wydruku na zewnętrznej drukarce.

Szeregowe wyjście cyfrowe RS-232, funkcja przywołania pielęgniarki

Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu

Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji

Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora

Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika

Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora

Możliwość regulacji głośności alarmu

Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu

Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund

Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzję w miejscu pomiaru

Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%

Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Funkcja HOME MODE-zabezpiecza urządzenie przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby

Funkcja SLEEP MODE-zapisuje stan pacjenta bez wzbudzania alarmów w trakcie nocy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie 41 dotyczące SIWZ i wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §1 ust. 3 wzoru umowy, ponieważ zapis ten nie dotyczy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź: W  §1 nie występuje ust. 3, jeżeli pytanie dotyczy §2 Zamawiający poprawia zapis §2 ust. 3 który otrzymuje brzmienie

„3. Cena uwzględnia także koszty podłączeń zasilań i ewentualnych koniecznych związanych z tym robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych jeśli do podłączenia oferowanych urządzeń konieczna jest modyfikacja instalacji wykonanych na budowie.”

Pytanie 42

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §4 ust. 3B oraz zmianę zapisu §4 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może stosować konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela bez zgody Zamawiającego. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary w §6 ust. 1 A/ wzoru umowy na 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 1 E wzoru umowy na następujący: „W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu dostawy do użytkowania, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie  45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maks. czasu usuwania awarii w zakresie grupy 1 poz. 1,2,3,4 oraz grupy 2 poz. 2 do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie  46 Dotyczy grupy 3 – lampa zabiegowa sufitowa, lampa zabiegowa jezdna, stelaż do kroplówek

Lampa zabiegowa sufitowa:

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową w jednolitej okrągłej budowie, co w znacznym stopniu poprawia uzyskanie skutecznego przepływu laminarnego – pragniemy zauważyć że każda z czas zarówno główna jak i satelitarna posiadają oddzielne ogniskowanie stąd też ustawianie ich w wielokąty wieloboki czy tez inne figury geometryczne może tylko utrudnić skuteczny przepływ powietrza nie zwiększy zaś w żaden sposób skuteczności świetlnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym 19-30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w reling okalający dookoła czaszy, zapewniając tym samym pełną funkcjonalność, łatwość manewrowania z każdej strony operatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o regulacji natężenia światła w zakresie 10-100%

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z funkcją EndoLite wbudowaną w ramię? Pośrednie oświetlenie Endo Lite poprawia warunki pracy dla lekarzy podczas procedur endoskopowych. Siedem białych LED oraz cztery zielone diody LED zapewniają odblask w kolorze białym lub biało-zielonym trybie kolorów i gwarantują optymalne odwzorowanie kolorów dla procedur endoskopowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o wielkości napromieniowania 460 W/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o poborze mocy 85W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą sprzętu a do oferty pozwoli dołączyć stosowne oświadczenie o jej posiadaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Lampa zabiegowa jezdna:

- Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o natężenia oświetlenia w odległości 1m 125klux?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści lampę z zakresem średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym 19-30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą sprzętu a do oferty pozwoli dołączyć stosowne oświadczenie o jej posiadaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

# Pytanie 47 Dotyczy grupa 4 – łóżko szpitalne, wózek transportowy pacjenta mały, stół zabiegowy

Łóżko szpitalne dziecięce:

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczko szpitalne o długości całkowitej 1631mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczko szpitalne o szerokości całkowitej 802mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dziecięce z regulowaną wysokością leża w zakresie 855-1170mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dziecięce z segmentami leża wypełnionymi metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wózek transportowy pacjenta:

- Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z hartowanej, galwanizowanej stali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 1570mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 770mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z manualną regulacją oparcia pleców w zakresie 0°-80°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

# Pytanie 48 Dotyczy grupa 5 – wózek iniekcyjny, wózek reanimacyjny, wózek opatrunkowy

Wózek iniekcyjny:

- Czy mając na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wózek o poniższym opisie:

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodpornego tworzywa Baydur. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 75mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka. Wyposażenie podstawowe wózka:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zużytych igieł,

- otwieracz ampułek,

- pojemnik na cewniki,

- pojemnik na butelki,

- kosz na odpadki

- dwa przezroczyste odchylne pojemniki „kieszenie”

- wysuwana spod blatu półka do pisania,

- półka na żel,

- uchwyt na butlę z tlenem,

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację.

Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka.

Wózek wyposażony w 5 szuflad z czego 3 o wysokości 100mm oraz 2 o wysokości 150mm.

Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość: 91cm,

- Głębokość: 72cm,

- Szerokość: 83cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Wózek reanimacyjny:

- Czy mając na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wózek o poniższym opisie:

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodpornego tworzywa Baydur. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 75mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka. Wyposażenie podstawowe wózka:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zużytych igieł,

- otwieracz ampułek,

- pojemnik na cewniki,

- pojemnik na butelki,

- kosz na odpadki

- dwa przezroczyste odchylne pojemniki „kieszenie”

- wysuwana spod blatu półka do pisania,

- półka na żel,

- uchwyt na butlę z tlenem,

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację.

Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka.

Wózek wyposażony w 5 szuflad z czego 3 o wysokości 100mm oraz 2 o wysokości 150mm.

Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość: 91cm,

- Głębokość: 72cm,

- Szerokość: 83cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Wózek opatrunkowy:

- Czy mając na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wózek o poniższym opisie:

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodpornego tworzywa Baydur. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 75mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka. Wyposażenie podstawowe wózka:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zużytych igieł,

- otwieracz ampułek,

- pojemnik na cewniki,

- pojemnik na butelki,

- kosz na odpadki

- dwa przezroczyste odchylne pojemniki „kieszenie”

- wysuwana spod blatu półka do pisania,

- półka na żel,

- uchwyt na butlę z tlenem,

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację.

Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka.

Wózek wyposażony w 5 szuflad z czego 3 o wysokości 100mm oraz 2 o wysokości 150mm.

Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość: 91cm,

- Głębokość: 72cm,

- Szerokość: 83cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 49 Czy Zamawiający dopuści przepływowy podgrzewacz płynów infuzyjnych o wadze maksymalnej 2 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Zamawiający poprawia odpowiedź na pytanie 1 udzielone pismem EZP-271-2/46/2014/p-3 z dnia 02.04.2014r. o treści: Dotyczy: przedmiot zamówienia: inkubator otwarty I, inkubator otwarty II oraz inkubator otwarty III

Wymóg:

2.7. Promiennik nieodchylany, o konstrukcji nie wymagającej dotykania i przesuwania zarówno dla wykonania zdjęcia RTG, jak i podczas prowadzenia zabiegów przy pacjencie

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator otwarty wyposażony w odchylany promiennik, który dzięki specjalnemu systemowi, przegubowi, zapewnia ciągłe ogrzewanie radiacyjne pacjenta również po odchyleniu promiennika w celu wykonania zdjęcia RTG lub podczas prowadzenia zabiegów przy pacjencie? Proponowane rozwiązanie zapewnia stabilne oraz równomierne ogrzewanie pacjenta przez cały proces terapii cieplnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuści  również pod warunkiem, że po odchyleniu promiennika pole pacjenta będzie w dalszym ciągu podgrzewane

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski