Kraków, 11.04.2014

EZP-271-2/62/2014/p-1

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż paneli przyłóżkowych w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr sprawy: EZP-271-2/62/2014- pismo 1

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści polisę O.C. z data ważności do 07.05.2014 r. ? W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się przesłać Zamawiającemu kolejną  polisę z zachowaniem ciągłości .

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści również.

Pytanie 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty Powiadomienia zamiast wymaganego w siwz Zgłoszenia , które dotyczy jedynie wytwórców  a nie dystrybutorów. Ponadto zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. dokumentem dopuszczającym do obrotu i używania obok deklaracji zgodności  jest certyfikat jednostki notyfikowanej – prosimy zatem o wymóg dołączenia go do oferty.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści również.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tygodni tak jak to było w nierozstrzygniętym postępowaniu wcześniej? Panele wykonywane są każdorazowo pod zamówienie klienta i indywidualnym wyposażeniem co wymaga dłuższego czasu produkcyjnego. Prosimy również wziąć pod uwagę czas na transport paneli jeśli dostawca jest zagraniczny oraz czas na montaż.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie że w momencie realizacji zamówienia będą udostępnione pomieszczenia docelowego montażu a także doprowadzone będą wszystkie media niezbędne do uruchomienia urządzenia.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Prosimy o informację czy prace montażowe będą mogły być prowadzone w  godzinach popołudniowych 15-20?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac montażowych w godz. 15-2000, jednakże wszelkie uzgodnienia, dopuszczenie do robót, włączenia do czynnych instalacji szpitala, odbiory itp. winny być wykonywane w godz. 8-15 od poniedziałku do piątku (wyłączając dni świąteczne)

Pytanie 6

Co Zamawiający ma na myśli że zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji? Czy termin realizacji może zostać jeszcze skrócony?

Odpowiedź: Zamawiający nie  skróci  terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 7 Dot. parametrów technicznych

Prosimy o dopuszczenie paneli o wysokości profilu 420mm, głębokości 80mm oraz wymiarów łącznie z szynami jak na poniższym rysunku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 8

Zamawiający wymaga aby po montażu cała sieć strukturalna była certyfikowana. Po czyjej stronie będzie wykonanie pomiarów certyfikujący?

Odpowiedź: Certyfikacja będzie wykonana przez wykonawcę robót budowlanych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści punkty poboru gazów medycznych nie zlicowane z powierzchnia panelu np. jak na zdjęciach. Punkty poboru nie występują w formie zlicowanej ponieważ musi wystawać część zewnętrzna punktu która służy do odblokowania wtyku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również  punkty poboru gazów medycznych nie zlicowane z powierzchnią panelu lecz występujące na zewnątrz do 4 mm.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści regulator przepływu tlenu o wydajności od 0 do 7 l/min. Oferowany regulator ma zakres większy o 1 l/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści regulator próżni o przepływie 57 l/min.? Różnica jest o 5 l/min. co nie ma żadnego znaczenia dla użytkownika czy pacjenta a jest to standard w wielu urządzeniach tego typu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 12

Czy Zamawiający pisząc przegubowy maszt w punkcie 16 miał na myśli przegubowy, poziomy wysięgnik (np. 500mm+600mm) z pionowym drążkiem na kroplówki i pompy infuzyjne?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga rura teleskopu była zakończona 4 koszami czy 4 hakami na kroplówki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rura teleskopu była zakończona 4 hakami na kroplówki

Pytanie 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie części do montażu pomp infuzyjnych z rurki inox  o średnicy 25mm lub 38mm. Są to standardowe i najczęściej spotykane średnice dla urządzeń tego typu. Pompy mają uchwyt do montażu na drążku o regulowanej średnicy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści panele z „portami” podłączeniowymi, elektrycznymi i gazowymi umiejscowionymi  w tylnej ścianie panelu w środkowej części panelu jeśli oprzewodowanie będzie dostatecznie długie a podciągnięcie rurek do miejsca podłączenia będzie leżało po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: Podłączenie wymagane jest w miejscach wykonanych instalacji przed montażem, Wykonawca winien dokonać pomiarów na budowie.

Pytanie 16

Czy Zmawiający zrezygnuje z gniazd wyrównania potencjału w formie zlicowanej z powierzchnią panelu a dopuści standardowe, szeroko stosowane gniazda, które wystają ok. 4mm poza powierzchnie panelu jak na zdjęciu poniżej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 17

Czy dozowniki i ssaki mają być montowane bezpośrednio do punktu poboru czy montowane poprzez uchwyt na szynie a podłączane do gniazd poprzez wąż ciśnieniowy zakończony wtykiem?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza obydwa rozwiązania, w przypadku montażu bezpośrednio do punktu poboru konstrukcja dozownika nie może kolidować z szyna medyczną dolną.

Pytanie 18

Czy Zamawiający pisząc „łącznie z wężami” miał na myśli dreny łączące do ssaka?

Odpowiedź: Zamawiający pisząc „łącznie z wężami” miał na myśli dreny

Pytanie 19

Czy dozowniki tlenu i spr. powietrza mają być wyposażone w nawilżacze?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający chce aby dostarczyć ssak próżniowy + pojemnik na wkłady 1 razowe montowany na szynie + 1 wkład 1 razowy + butelka na wydzielinę z zabezpieczeniem przed przelaniem montowana na szynie + 2 dreny?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 21

Czy Zmawiający dopuści lampę  LED 3 x 1W o natężeniu światła 28 500 lx

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 22

Proszę o potwierdzenie, że te 22 komplety przepływomierzy nie są drugim kompletem a są wydzielone z paneli i nie należy ich wyceniać drugi raz również w panelach.

Odpowiedź: Przepływomierze wyszczególnione w formularzu  cenowym nie są drugim kompletem a są wydzielone z paneli i nie należy ich wyceniać drugi raz również w panelach.

Pytanie 23

Prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni jako zwyczajowo przyjętego w stosunkach gospodarczych.

Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski