Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 03.06.2014

EZP-271-2/94/2014/p-1

Dotyczy przetargu: Dostawa ti uruchomienie cytometru przepływowego 10 kolorowego z certyfikatem diagnostycznym EZP-271-2/94/2014 pismo 1

Pytanie Dotyczy: Załącznik nr 3/1 do SIWZ

Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę dot. 10-kolorowego 3 laserowego cytometru o parametrach różniących się w n/w punktach:

Ad 1/ Cytometr cyfrowy 10-kolorowy, 3-laserowy

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad 2/ Jednoczesny pomiar na jednej komórce 10 fluorescencji z trzech laserów:

- Fioletowego (405 nm) – detekcja 2 kolorów,

- Niebieskiego (488 nm) – detekcja 5 kolorów,

- Czerwonego (638 nm) – detekcja 3 kolorów.

plus parametry FSC, SSC.

Dla każdego z powyższych parametrów możliwość pomiaru jednocześnie pola powierzchni pod krzywą sygnału, szerokości sygnału oraz wysokości sygnału. Możliwość rejestracji stosunku kanału i czasu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad 3/ Filtry optyczne pozwalające na pomiar następujących barwników:

FITC, PE, ECD, PC5 or PEC5.5, PECy7 (525/40, 575/30, 620/30, 675/20, 695/30, 755LP)

APC or Alexa647, APCAlexa700, APCCy7, APCAlexa750 (660/20, 725/20, 755 LP)

Pacific Blue, Pacific Orange (450/50, 550/40)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad 4/ Szybkość maksymalna akwizycji: min. 25 000 zdarzeń/s

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również.

Ad 6/ Wymagana czułość pomiaru fluorescencji nie gorsza niż 112 MESF dla FITC i 78 MESF dla PE

Cytometr wyposażony w oprogramowanie pozwalające na:

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad 11/ Z Cytometr wyposażony w oprogramowanie pozwalające na:

- Zapis danych w formacie FCS 3.0

- Pełną ręczną i automatyczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów),

- Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów,

- Zarządzanie bazą danych eksperymentów,

- Prezentacja danych w skali liniowej, logarytmicznej

- Ilość rysowanych regionów logicznych ograniczona tylko dostępną pamięcią stacji roboczej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad 13/ Stacja komputerowa zalecana przez producenta cytometru, będąca integralną częścią systemu, o konfiguracji minimum: Procesor Intel (lub równoważny) 2,13 GHz, pamięć 4 GB RAM, dysk twardy min. 160 GB, nagrywarka CD/DVD/DVD RW/CDRW, karta graficzna, karta sieciowa, złącza: 2xUSB, system operacyjny, klawiatura, mysz, monitor LCD min. 24”, drukarka kolorowa laserowa.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski