Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 08.09.2014r

EZP-271-2/138/2014/p-1

Dotyczy przetargu: Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych w ramach programu  „Przebudowa USD w Krakowie”

nr postępowania EZP-271-2/138/2014 pismo 1

W związku zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia :

Parametry techniczne panelu i wyposażenie dla 1 łóżka

Pytanie 1 Dot.: pkt. 5

Zwracamy się o dopuszczenie panelu o wymiarach wysokość 440mm +/- 10% i głębokość 120 +/- 10%, a w części kanału oświetleniowego o głębokości 270mm.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 2 Dot.: pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie usytuowania gniazd elektrycznych i prądowych na powierzchni pochylonej pod kątem ok. 30 stopni w stosunku do płaszczyzny mocowania panelu.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 3 Dot.: pkt. 10

Prosimy o podanie terminu odbycia wymaganej wizji lokalnej celem dokonania pomiarów poszczególnych pomieszczeń

Odpowiedź:

Data wizji lokalnej - 16.09.2014r o godz. 11.00  - spotkanie w Dziale Technicznym.

Pytanie 4 Dot.: pkt. 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przy usytuowaniu gniazd prądowych zachowania podziału na stronę aparaturową – 6 szt. gniazd i infuzyjną – 6 szt. gniazd.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga

Pytanie 5 Dot. pkt. 12

Prosimy o potwierdzenie, że gniazda teleinformatyczne RJ45 zamontowane i okablowane zostaną przez wykonawcę instalacji niskoprądowej a dostawca paneli zobowiązany jest do przygotowania wolnego miejsca w panelu dla zabudowy tych gniazd.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający potwierdza

Pytanie 6 Dot. pkt. 13

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przy usytuowaniu gniazd gazów medycznych zachowania podziału na stronę aparaturową – 4 szt. gniazd (2 x tlen, 1 x AIR, 1 x Vac) i infuzyjną – 3 szt. gniazd (1 x tlen,  1x Vac, 1 x sprężone powietrze).

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga

Pytanie 7 Dot. pkt. 15

Zgodnie z SIWZ górna krawędź panelu ma być umieszczona na wysokości ok. 140cm nad podłogą. Mając na uwadze wymagane wymiary paneli, szerokość 440mm +/- 10% prosimy o potwierdzenie wymogu usytuowania kanału oświetleniowego z oświetleniem miejscowym na górnej krawędzi panelu w sposób zapewniający skierowanie strumienia światła bezpośrednio na łóżko pacjenta zabezpieczającego wymagane ustawą 300lx na powierzchni roboczej łóżka.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający potwierdza

Pytanie 8 Dot. pkt. 18

Prosimy o dopuszczenie masztu/drążka o średnicy 20mm i długości minimum 1000mm o regulowanej wysokości w zakresie 600mm z blokadą wykonany ze stali nierdzewnej, zakończony koszem na 4 kroplówki, zapewniający w dolnej części przykręcenie 6 pomp infuzyjnych?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza również

II.                  Parametry techniczne i wyposażenie kolumny chirurgicznej

Pytanie 9 Dot. pkt. 18

Mając na uwadze ilość punktów poboru gazów medycznych umieszczonych na jednym boku konsoli oraz ilość gniazd elektrycznych na drugim boku zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kolumny wyposażonej w konsolę o wysokości 1000mm i szerokości 445mm.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 10 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt medyczny, panele i kolumny objęte były powiadomieniem złożonym do URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH?

Odpowiedź:

Tak  Zamawiający wymaga

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski