Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 19.09.2014r

EZP-271-2/138/2014/p-7

Dotyczy przetargu: Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych w ramach programu  „Przebudowa USD w Krakowie”

nr postępowania EZP-271-2/138/2014  pismo 7

W związku zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia :

Załącznik nr 3/1  do SIWZ

Pytanie 1  dot. Punkt.3

Panel wyposażony w górnej części w 2  szyny medyczne, o dł. min. 400mm umieszczone po prawej i lewej stronie stanowiska, technologia mocowania szyny do profilu bez widocznych elementów łączących. Na dolnej krawędzi profilu szyna medyczna o dł. Min,400mm, zlokalizowana w sposób umożliwiający bezkolizyjną obsługę punktów poboru gazów medycznych

Czy Zamawiający dopuści szyny medyczne zintegrowane z powierzchnią panelu o jego długości zarówno na dole jak i górze (górna i dolna) o wymiarach 25x10 mm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszymi  wyjaśnieniami

Pytanie 2 dot. punkt.4

Panel o konstrukcji minimum trzy-komorowej, dla odseparowanego mechanicznie prowadzenia instalacji gazów medycznych, elektrycznej 230V, niskoprądowej

Czy Zamawiający dopuści panele o konstrukcji dwukomorowej i wymiarach wysokość 309 mm, głębokość 115 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ łącznie z późniejszymi wyjaśnieniami

Pytanie 3 dot. punkt.12

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawca paneli wyposażył panel w gniazda RJ45 cat6A zgodne z opisanymi parametrami technicznymi a okablowanie tego gniazda nastąpiło na budowie przez wykonawcę instalacji niskoprądowej, która wystawia Zamawiającemu certyfikat na całość instalacji niskoprądowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również zgodnie z wyjaśnieniami

Pytanie  4 dot.punkt. 13

Czy Zamawiający dopuści punkty poboru gazów medycznych nie zlicowane z powierzchnią panelu, lecz występujące na zewnątrz do 4 mm. Punkty poboru nie występują w formie zlicowanej ponieważ musi wystawać część zewnętrzna punktu która służy do odblokowania wtyku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  również

Pytania  dot. pkt 14

Na każde stanowisko dostawca dostarczy elementy odbiorcze jak poniżej, montowane z bezpośrednim wtykiem do gniazda:

Tlen O2     :

Regulator przepływu 0-15  do 0-17 l/min ,z karbowaną końcówką do drenu – 1szt  ,

Regulator przepływu 0-6 l/min, z karbowaną końcówką do drenu  – 1 szt

Sprężone powietrze Air :

Regulator przepływu  0-15 do 0-17 l/min, z karbowana końcówką do drenu – 1 szt

Ssanie :

Regulator próżni z wtykiem bezpośrednio do gniazda, 70l/min +/- 10%  przy – 950 mbar, materiał obudowy ABS lub równorzędny,

Pojemniki do zawieszenia na szynie medycznej na jednorazowe wkłady do ssań, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem

Pytanie 5.Czy zamawiający pisząc regulator przepływu ma na myśli dozownik tlenu montowany do punktu poboru?

Odpowiedź:

Zamawiający pisząc regulator przepływu ma na myśli regulator przepływu montowany na szynie

Pytanie 6.Czy zamawiający wymaga, aby dozowniki były dostarczone z nawilżaczami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dozowniki dostarczone były  z nawilżaczami

Pytanie 7.Czy zamawiający dopuści dozowniki o skali przepływu 0-5 lub 0-10 l/min w miejsce wymaganych 0-6 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również dozowniki o skali przepływu 0-5 l/min

Pytanie 8.Czy Zamawiający dopuści regulatory próżni z przepływem 80l/min  przy – 950 mbar – jest to niewielka różnica w odniesieniu do wymagań i dodatkowo jest to zmiana na korzyść użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 9.Pojemniki do zawieszenia na szynie medycznej na jednorazowe wkłady do ssań, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem – proszę o potwierdzenie, że jeden pojemnik na ssak próżniowy o pojemności 2 l wraz z wkładem jednorazowym będzie wystarczający?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki o poj. 2 l

Pytanie  10 dot. pkt. 17

Do szyn medycznych mocowany drążek  śr.30mm , dł. min.600 mm, udźwig  min. 25 kg., przeznaczony do mocowanie  monitora lub 1 x półka obrotowa dla monitora mocowana do szyny medycznej

Czy Zamawiający dopuści do zamocowania monitora uchwyt dwuramienny montowany do szyny zakończony mocowaniem w standardzie VESA ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie  11 dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści półkę dla monitora zamontowaną do rury medycznej 38 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 12 dot. pkt 18

Do szyn medycznych mocowany przegubowy maszt o dł. całkowitej minimum 1100 mm (600 + 500). Maszt o regulowanej teleskopowo wysokości w min. zakresie 600 mm, wykonany z rur ze stali nierdzewnej. Wysuwana rura teleskopu z blokadą zakończona koszem na 4 kroplówki. Część do montażu pomp infuzyjnych z  rur inox o średnicy 30 mm, o długości wystarczającej do przykręcenia 6 pomp infuzyjnych.

Czy Zamawiający dopuści maszt pomp infuzyjnych o średnicy 25 mm mocowany do rury o średnicy 38 mm za pomocą uchwytów przegubowych dwuczęściowych? Długość będzie wystarczająca do przykręcenia 6 pomp infuzyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 13 dot. pkt 21

Rysunek techniczny oferowanego panelu z miejscem podłączenia instalacji dla każdego panela, instrukcja obsługi- dołączyć do oferty

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności załączania do oferty instrukcji obsługi? Jest to dokument wielostronicowy, niepotrzebnie zwiększający objętość  oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DOTYCZY Załącznik nr 3/2  do SIWZ + Załącznik nr 3/3  do SIWZ

Pytanie 14 dot. pkt 9

Czy zamawiający pisząc regulator przepływu ma na myśli dozownik tlenu montowany do punktu poboru?

Odpowiedź:

Pytanie 15 dot. pkt 9

Czy zamawiający wymaga, aby dozowniki były dostarczone z nawilżaczami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dozowniki dostarczone były  z nawilżaczami

Pytanie 16 dot. pkt 9

Czy zamawiający dopuści dozowniki o skali przepływu 0-5 lub 0-10 l/min w miejsce wymaganych 0-6 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również dozowniki o skali przepływu 0-5 l/min

Pytanie 17 dot. pkt 9

Czy Zamawiający dopuści regulatory próżni z przepływem 80l/min  przy – 950 mbar – jest to niewielka różnica w odniesieniu do wymagań i

dodatkowo jest to zmiana na korzyść użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 14 dot. pkt 9

Pojemniki do zawieszenia na szynie medycznej na jednorazowe wkłady do ssań, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem – proszę o potwierdzenie, że jeden pojemnik na ssak próżniowy o pojemności 2 l wraz z wkładem jednorazowym będzie wystarczający?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki o poj. 2 l

Pytanie 15 dot. pkt 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawca paneli wyposażył panel w gniazda RJ45 cat6A zgodne z opisanymi parametrami technicznymi a okablowanie tego gniazda nastąpiło na budowie przez wykonawcę instalacji niskoprądowej, która wystawia Zamawiającemu certyfikat na całość instalacji niskoprądowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również zgodnie z wyjaśnieniami

Pytanie 16 dot. pkt 12

Konsola kolumny wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczone jedna na górze konsoli a druga na jej dole.

Czy Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w 2 pionowe szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 17 dot.pkt.13

Konsola wyposażona w 2 półki o wymiarach

450 mm x 550 (± 50) z szufladami. Wysokość mocowania półek do uzgodnienia.

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 582x495 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 18 dot.pkt.13

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 440x400 mm i obciążeniu 45 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 19 dot. pkt 15

Szerokość konsoli 445 mm (± 50)

Czy Zamawiający dopuści konsolę o szerokości 382 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 20 dot. pkt 15

Czy Zamawiający dopuści konsolę o szerokości 250 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 21 dot. pkt 16

Czy Zamawiający dopuści system ramion infuzyjnych montowany do szyn pionowych konsoli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski