Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Tel: 0-12 658-20-11, fax: 0-12 658-10-81

Kraków, 20.10.2014r.

EZP-271-2/173/2014/p-1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie zestawu procesorów tkankowych do równoczesnego przeprowadzania materiałów drobnych i standardowych nr sprawy EZP-271-2/173/2014 pismo 1

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści  do przetargu procesory, pełniące niektóre funkcje w sposób, jak uważamy – równoważny, wg opisów w tabeli jn.

| Lp. | WYMAGANIA | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| 2. | Możliwość przeprowadzenia w jednym cyklu pracy min. 240 kasetek łącznie (przy użyciu 1 procesora) | 200 kasetek wrzucanych do koszyków w sposób nieuporządkowany |
| 6. | Możliwość zaprogramowania min.10 niezależnych programów | 9 niezależnych programów |
| 12. | System zapobiegający mieszaniu się odczynników: koszyk na kasetki z rotacją w pojemniku nad poziomem odczynnika przez 60 sekund ze zmianą kierunku obrotu co 15 sekund | Koszyki z rotacją w trakcie zaprogramowanych czasów agitacji i odsączania – nad poziomem odczynnika |
| 15. | Programowany czas infiltracji od 1 minuty do 99 godzin 59 minut | Czas infiltracji 1 sek do 24 doby do dowolnego podziału na poszczególne stacje |

Odpowiedź:

Lp. 2 - Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Lp. 6 -  Zamawiający dopuszcza również

Lp. 12 - Zamawiający dopuszcza również

Lp. 15 - Zamawiający dopuszcza również

Pozostałe zapisy siwz bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl .

Z- ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski