Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 17.10.2014r.

EZP-271-2/169/2014/p-1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sali hybrydowej nr sprawy: EZP-271-2/169/2014

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy załącznika 3/3

Czy Zamawiający w związku z użytkowaniem ssaka na sali operacyjnej hybrydowej będzie wymagał ssaka elektrycznego operacyjnego o następujących parametrach:

| L.p. | Parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% |
| 2. | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa |
| 3. | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 30 l/min i nie większa niż 33 l/min. |
| 4. | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg |
| 5. | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. |
| 6. | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. |
| 7. | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. |
| 8. | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED |
| 9. | Cicha praca (do 37 dB). |
| 10. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – ze zbiornikiem zabezpieczającym 0,2- 0,3 litra. |
| 11. | Jeden zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu do wkładów jednorazowych ze specjalną blokada utrzymująca zamocowany zbiornik w uchwycie i umożliwiająca usunięcie wkładu jedną ręką; port do połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, przez co umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu. |
| 12. | Wkłady jednorazowe na wydzielinę o pojemności 1,5 litra – 40 szt. |
| 13. | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 70 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria |
| 14. | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek |
| 15. | Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. |
| 16. | Metalowy uchwyt na dren. |
| 17. | Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m |
| 18. | Waga urządzenia z wózkiem do 17 kg |
| 19. | Urządzenie medyczne klasy IIa |
| 20. | Zabezpieczenie prądowe klasa I typ CF |
| 21. | Gwarancja 60 miesięcy |

Odpowiedź: Zamawiający zmienia Specyfikację Techniczną Załącznika 3/3 – Ssak przenośny elektryczny.

Informuję że identyfikator przetargu to EZP-271-2/169/2014

ZMIANA TERMINU SKŁADANI I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert: 27.10.2014 r. godz. 10:45 pok. 2H-06b

Otwarcie ofert: 27.10.2014r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik 3/3  do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Ssak przenośny elektryczny

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:  2014

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

Ilość – 2 sztuki

| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 1.1 | Zasilanie | 230 V/50 Hz |  |
| 1.2 | Wydajność ssania-przepływ | min. 30 l/min |  |
| 1.3 | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa | Tak |  |
| 1.4 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | Tak |  |
| 1.5 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia. | Tak |  |
| 1.6 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | 2 szt |  |
| 1.7 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | Tak |  |
| 1.8 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – ze zbiornikiem zabezpieczającym 0,2- 0,3 litra. | Tak |  |
| 1.9 | Zbiornik min. 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu do wkładów | 2 szt |  |
| 1.10 | Wkłady jednorazowe na wydzielinę o pojemności 1,5 litra | 40 szt. |  |
| 1.11 | Ssak na wózku jezdnym, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | Tak |  |
| 1.12 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | Tak |  |
| 1.13 | Filtry antybakteryjne | min. 5 szt. |  |
| 1.14 | Metalowy uchwyt na dren. | Tak |  |
| 1.15 | Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m | Tak |  |
| 1.16 | Poziom hałasu | <v=37 dB |  |
| 2 | GWARANCJA |  |  |
| 2.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 60 miesięcy |  |
| 2.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 2.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 7 |  |
| 3 | SZKOLENIE PERSONELU |  |  |
| 3.1 | Szkolenie personelu medycznego | Tak |  |

Uwaga:

1.  Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany system oraz sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry ,których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

…………………	                                                                                                                                            ………………………

(miejscowość, data)		                                                                                                                     (pieczątka i podpis osoby  upoważnionej do reprezentowania)