Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                 Kraków, 15.10.2014 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/149/2014-p.2

Dotyczy: Dostawa i montaż sprzętu medycznego ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Krakowie” nr postęp. EZP-271-2/149/2014

Pytanie 1 - łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym – 29 szt. – z szczytami wykonanymi w technologii rotomuldingu, brak kolorowych wklejek, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi, oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze oraz równie estetyczne co wymagane,  nie stwarza zagrożenia efektu „odklejania” kolorowych wklejek podczas licznych czynności dezynfekcyjnych ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 2 - łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym – 29 szt. – z leżem wykonanym z siatki stalowej  ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 3 - łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym – 29 szt. – z regulacją segmentu podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 4 - łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym – 29 szt. – z materacem bez możliwości prasowania ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 5 - łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowy –29 szt- z Świadectwem Jakości Zdrowotnej PZH tylko na pokrowiec ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 6 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt. – z segmentami wypełnionymi siatka stalową ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 7 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt.- z elektryczną  regulacją wysokości w zakresie 420- 810 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 8 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt.- z elektryczną  regulacją segmentu ud w zakresie 0-35 st.?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 9 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt.- bez funkcji CPR ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 10 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt.- z elektryczną  regulacją pozycji Trendelenburga i Anytrendelenburga w zakresie 0-13 st. ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 11 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt. – z szczytami wykonanymi w technologii rotomuldingu, brak kolorowych wklejek, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi, oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze oraz równie estetyczne co wymagane,  nie stwarza zagrożenia efektu „odklejania” kolorowych wklejek podczas licznych czynności dezynfekcyjnych ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 12 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt. – bez zasilania awaryjnego – akumulatora, baterii ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 13 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt. – bez osłon tworzywowych na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 14 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt. – z materacem bez możliwości prasowania ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 15 - łóżko wielofunkcyjne elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne elektryczne – 9 szt. - z Świadectwem Jakości Zdrowotnej PZH tylko na pokrowiec ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 16 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści oprawę oświetleniową wykonaną wyłącznie z tworzywa sztucznego, bez widocznych połączeń o wysokiej szczelności i mniejszym ciężarze w porównaniu z aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 17 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści lampę z matrycą, która posiada 18 diod, co gwarantuje niski pobór mocy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 18 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w uchwyt sterylny umieszczony z boku kopuły . Dodatkowo po przeciwnej stronie lampy znajduje się  uchwyt brudny w formie relingu, który zwiększa znacznie manewrowalność kopułą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 19 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści lampę z bezdotykowym systemem sterowania natężeniem światła? Lampa tego typu nie posiada panelu sterującego w pobliżu kopuły, jedynie panel w postaci sensorów umieszczony na obwodzie kopuły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 20 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową konstrukcja i parametry której zamieszczone zostały poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 21 - Lampa zabiegowa

Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy istnieje tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: Sufit podwieszony na wys. 305 cm od posadzki. Odległość między sufitem podwieszonym a stalową konstrukcją stropodachu w kond. 1 ( dot. 1 lampy) to ok. 43 cm. Odległość między sufitem podwieszonym a stropem w kondygnacji 0 – ok. 18 cm od spodu żebra.( dot. 3 lamp)

Pytanie 22 - Lampa zabiegowa

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź: W kondygnacji 1 stropodach  o konstrukcji stalowej, w kondygnacji 0 – strop panwiowy żelbetowy.

Do wykonania montażu konieczne będzie wykonanie przez dostawcę w ramach kosztu oferty elementów mocujących indywidualnie skonstruowanych do  miejsca montażu.

Przed wykonaniem elementów montażowych bezwzględnie konieczne jest wykonanie pomiaru przez Dostawce w miejscu montażu.

Pytanie 23 - Lampa zabiegowa

Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są doprowadzone przewody zasilające, a jeżeli tak to o jakich przekrojach? Jeżeli nie, to czy Zamawiający wykona instalacje we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający doprowadzi przewody zasilające we własnym zakresie.

Pytanie 24 - Lampa zabiegowa

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 4  Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej wyposażonej w czaszę, w której obudowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa nienagrzewającego się, powodującego że wzrost temperatury przy głowie chirurga może być większy maksymalnie o 10C? Prosimy zauważyć  że dopuszczenie takiego rozwiązania jest bez wątpienia korzystne dla Zamawiającego ze względu na fakt, iż znacznie zwiększa komfort pracy Chirurga.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 25 - Lampa zabiegowa

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 5  Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej wyposażonej w oprawę oświetleniową z matrycą diodową złożoną z 26 punktów LED, emitująca światło o natężeniu max: 50 000 Lux w odległości jednego metra, z wbudowaną Funkcją Stabilności Natężenia - dynamiczną kontrolą oświetlenia zapewniającą stałe oświetlenie w trakcie trwania procedury? Prosimy zauważyć  że dopuszczenie takiego rozwiązania jest bez wątpienia korzystne dla Zamawiającego ze względu na fakt, iż lampa posiada wbudowany układ mikroprocesorowy, który zapobiega spadkowi natężenia światła  z biegiem czasu, które jest charakterystyczne dla wszystkich diod LED, tym samym  lampa w praktyce oświetla pole robocze jednorodnym snopem światła o natężeniu wyższym niż pierwotne wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 26 - Lampa zabiegowa

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 5  Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej  wyposażonej w uchwyt z nakładką przeznaczoną do sterylizacji w autoklawie, zlokalizowany nie w osi geometrycznej czaszy, ale z boku tj. w odległości kilkunastu cm od osi geometrycznej czaszy? Prosimy zauważyć  że dopuszczenie takiego rozwiązania jest bez wątpienia korzystne dla Zamawiającego ze względu na fakt, iż takie umiejscowienie uchwytu powoduje, że znajduje się on całkowicie poza matrycą diodową, nie powodując tym samym rzucenia dodatkowego cienia na pole robocze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 27 - Lampa zabiegowa

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 10 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z regulacją natężenia światła w zakresie 30 – 100% ?. Prosimy zauważyć, iż proponowane rozwiązanie tylko nieznacznie odbiega od wymaganego pierwotnie przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 28 - Lampa zabiegowa

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 11 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z włącznikiem/wyłącznikiem oraz regulacją natężenia oświetlenia umieszczonymi na czaszy? Prosimy zauważyć,  że dopuszczenie takiego rozwiązania jest bez wątpienia korzystne dla Zamawiającego ze względu na fakt, iż takie umiejscowienie starowania gwarantuje wygodny i szybki dostęp do funkcji sterowania lampą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 29 - Lampa zabiegowa

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt. 17 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy zabiegowej z oprawą o zwartej konstrukcji, w kształcie zbliżonym do „połowy elipsy”, o długości i nie przekraczającej 50 cm i głębokości nie przekraczającej 10 cm? Prosimy zauważyć, iż proponowane rozwiązanie tylko nieznacznie odbiega od wymaganego pierwotnie przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 30

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganych 28 dni do 42 dni, licząc od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 31- dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 32 - dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych rur pokrytych chromem, wypełnionych płytą tworzywową hpl, dostępną w różnych kolorach?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 33 - dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi metalową siatką?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 34 - dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców i uda za pomocą jednej dźwigni, co w żaden sposób nie zmniejsza bezpieczeństwa pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 35 - dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zmawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 200 kg, co jest parametrem w pełni wystarczającym, zgodnym z obowiązującym prawem?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 36 - dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 37 - dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu bez właściwości antybakteryjnych?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 38 - dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu bez właściwości antystatycznych? Większość materacy występujących na rynku ma pokrowce wykonane głównie z poliuretanu, który nie posiada właściwości antystatycznych. Należy zaznaczyć, że są to materace uznane za wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 40 - dot. Załącznika nr 3/1

Prosimy o wskazanie czym się różni Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane na cały materac, od świadectw wydanych oddzielnie na materiał z którego wykonany jest pokrowiec i piankę?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 41 - dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zamawiający zamiast wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących materaca uzna za spełniające specyfikację przedłożenie dokumentów, że materac jest wyrobem medycznym i posiada deklaracje zgodności?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniające specyfikację przedłożenie dokumentów, że materac jest wyrobem medycznym i posiada deklaracje zgodności

Pytanie 42 - dot. Załącznika nr 3/1

Czy Zamawiający wydzieli łóżka do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 43 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowanymi za pośrednictwem panelu centralnego?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 44 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym funkcje dostępne na pilocie przewodowym, można blokować za pośrednictwem panelu centralnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 45 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 46 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 80 mm, co jest parametrem w pełni wystarczającym, aby chronić łóżko?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 47 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z tworzywową osłoną podwozia tylko na szerokości łóżka? Łóżko pozbawione jest widocznych kabli, siłowników co powoduje, ze wymagana tworzywowa osłona jest zbędna.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 48 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 50 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu bez właściwości antybakteryjnych?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 51 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu bez właściwości antystatycznych? Większość materacy występujących na rynku ma pokrowce wykonane głównie z poliuretanu, który nie posiada właściwości antystatycznych. Należy zaznaczyć, zę są to materace uznane za wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 52 - dot. Załącznika nr 3/2

Prosimy o wskazanie czym się różni Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane na cały materac, od świadectw wydanych oddzielnie na materiał z którego wykonany jest pokrowiec i piankę?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 53 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający zamiast wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących materaca uzna za spełniające specyfikację przedłożenie dokumentów, że materac jest wyrobem medycznym i posiada deklaracje zgodności?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniające specyfikację przedłożenie dokumentów, że materac jest wyrobem medycznym i posiada deklaracje zgodności

Pytanie 54 - dot. Załącznika nr 3/2

Czy Zamawiający wydzieli łóżka do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 55 - dot. Załącznika nr 3/6

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2050 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 56 - dot. Załącznika nr 3/6

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z leżem o wymiarach 573 x 1950 mm?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 57 - dot. Załącznika nr 3/6

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 58 - dot. Załącznika nr 3/6

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z dźwignią/uchwytem ułatwiającym ustawienie przechyłów wzdłużnych znajdującym się pod szczytem wózka?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 59 - dot. Załącznika nr 3/6

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych ze szczytami wykonanymi z rur, ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 60 - dot. Załącznika nr 3/6

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali węglowej pokrytej chromem?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 61 - dot. Załącznika nr 3/6

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z barierkami bocznymi o długości 50% długości leża?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 62 - dot. Załącznika nr 3/6

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 63 - dot. Załącznika nr 3/6

Czy Zamawiający wydzieli wózki do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 64 - dot. Załącznika nr 3/10

Czy Zamawiający wydzieli szafki do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 65 - dot. Załącznika nr 3/10

Czy Zamawiający oczekuje szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, czy też bez niego?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 66 - dot. Załącznika nr 3/11

Czy Zamawiający wydzieli szafki do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 67 - dot. Załącznika nr 3/11

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z blatem bocznym chowanym do boku szafki, bez możliwości jego przełożenia, ale z możliwością ustawienia szafki w taki sposób, aby blat boczny był z lewej, bądź prawej strony szafki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 68 - dot. Załącznika nr 3/11

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe składające się z jednej szuflady i dolnej przegrody zamykanej drzwiczkami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 70

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie:

- wózka reanimacyjnego

- wózków iniekcyjnych

- lamp zabiegowych

- stołów zabiegowych

- wózków do przewożenia chorych na kolumnach

- wózków do przewożenia chorych

z całości zamówienia i utworzy dla tej pozycji odrębny pakiet? Zwiększy do konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu sprzętu przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał  możliwość wyboru sprzętu spośród znacznie większego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 71

Czy w zakresie potwierdzenia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie dokumentów potwierdzających realizację min. 2 dostaw sprzętu medycznego o wartości min. 400 000 zł każda? Potwierdza to posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw sprzętu medycznego o znacznej wartości.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 72

W przypadku podziału zamówienia na odrębne zadania prosimy Zamawiającego o modyfikacje wymagań dotyczących potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji finansowej na poziomie proporcjonalnym do wartości oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 73 – wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny o następujących parametrach:

- Konstrukcja wózka, ściany boczne i tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;

- Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur® o grubości 30mm- odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu; blat podniesiony z 4 stron

- Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym – 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpyłowe o średnicy 125mm;

obciążenie przypadające na jedno koło: 80kg;

- Wózek wyposażony w listwę odbojową zlokalizowaną wokół podstawy;

- Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystki spośród 4 kolorów lub z aluminium z kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;

- Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;

- Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia; ładowność ~8-10kg

- Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka;

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;

- Wymiary wózka – 635x645x940mm [długość x głębokość x wysokość] lub 835x645x940mm [długość x głębokość x wysokość]

- Wyposażenie wózka:

- Szuflady o wysokościach:

- 4 szuflady: 1x210mm, 2x157mm, 1x105mm

lub

5 szuflad: 3x105mm, 2x157mm

- Podział wewnętrzny szuflad umożliwiający segregację zawartości

- Centralne zamknięcie za pomocą plomb + 100 plomb w zestawie

- Uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej

- Wieszak infuzyjny z regulacja wysokości

- Uchwyt na butlę z tlenem

- Obrotowa półka pod defibrylator na obrotowym ramieniu

- Wysuwany blat boczny

- Tworzywowa półka boczna na akcesoria

- Deska reanimacyjna

Opisany wózek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących ich długi okres użytkowy, natomiast wymiary i wyposażenie dostosowane są do potrzeb personelu medycznego i mogą być konfigurowane w sposób dowolny, tak aby zagwarantować maksymalną funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 74 – wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek iniekcyjny o następujących parametrach:

- Konstrukcja wózka, ściany boczne i tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;

- Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur® o grubości 30mm- odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu; blat podniesiony z 4 stron

- Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym – 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpyłowe o średnicy 125mm;

obciążenie przypadające na jedno koło: 80kg;

- Wózek wyposażony w listwę odbojową zlokalizowaną wokół podstawy;

- Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystki spośród 4 kolorów lub z aluminium z kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;

- Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;

- Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia; ładowność ~8-10kg

- Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka;

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;

- Wymiary wózka – 635x645x1240mm [długość x głębokość x wysokość]

- Wyposażenie wózka:

- 9 szuflad o wysokości: 9x105mm
lub
6 szuflad o wysokości: 2x210mm, 2x157mm, 2x105mm
lub 
6 szuflad o wysokości: 6x157mm

- Podział wewnętrzny szuflad umożliwiający segregację zawartości

- Nadstawka w formie galeryjki

- Kosz na odpady medyczne

- Uchwyt do przetaczania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 75 – Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową, której obudowa zewnętrzna wykonana jest z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PC/ABS pokrytego powłoką antybakteryjną? Jest to rozwiązanie, korzystniejsze, gdyż skuteczniej chroni lampę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ponadto już na etapie produkcji obudowa pokryta jest powłoką Polygiene® niszczącą szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże (w tym MRSA) dzięki czemu znacznie zmniejsza się ryzyko występowania zakażeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 76– Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną  w 13 diod HD-LED umożliwiających osiągniecie natężenia światła na poziomie 50 000 Lux z odległości 1m? Oferowane natężenie  jest w zupełności wystarczające do przeprowadzenia każdego zabiegu i świetnie sprawdza się w praktyce użytkowej. Diody HD-LED gwarantują bezcieniowe oświetlenie pola zabiegowego zużywając jedynie 30W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 77– Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową z regulatorami do zmiany natężenia i średnicy zlokalizowanymi na czaszy lampy? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 78– Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o żywotności diod LED ≥ 40 000h? Oferowana żywotność stoi na bardzo wysokim poziomie i gwarantuje wieloletnie oświetlenie pola operacyjnego co przekłada się na ponad 20 lat bezawaryjnej pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 79– Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową o średnicy oprawy wynoszącej 240mm i głębokości 250mm z uchwytem sterylizowanym umieszczonym z boku czaszy? Umieszczenie uchwytu z boku czaszy wynika wyłącznie z jej małej średnicy i jest w tym przypadku korzystniejszym rozwiązaniem, gdyż nie zasłania wiązki światła. Dzięki kompaktowym wymiarom lampa jest lekka i wyjątkowo łatwa w ustawianiu pod dowolnym kątem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 80 – Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, w którym regulacja wysokości blatu realizowana jest w zakresie od 740mm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, ułatwiające dostęp operatora do pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 81 – Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy z elektryczną regulacją:

- oparcia pleców w zakresie od -25o do 70o

- przechyłów Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie od -22o do +22o?

Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż gwarantuje szybkie i łatwe dostosowanie każdego segmentu bez użycia siły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 82 – Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy z regulacja podgłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od -90o do + 10o? Oferowany zakres jest wystarczający do ułożenia głowy pacjenta w odpowiedniej pozycji do przeprowadzenia danego zabiegu.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 83

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą certyfikatów: ISO 9001 oraz ISO 13485 dla oferenta?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia wraz z ofertą certyfikatów: ISO 9001 oraz ISO 13485 dla oferenta.

Pytanie 84 – Wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z regulacją nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-90o? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 85 – Wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z dźwigniami umożliwiającymi uzyskanie centralnej blokady i blokady kierunkowej zlokalizowanymi po obu stronach wózka od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej gwarantując szybkie i skuteczne unieruchomienie wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 86 – Wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego uchwyty do przetaczania od strony głowy pacjenta nie są chowane pod leże, a pałąk od strony nóg wykonany jest ze stali lakierowanej na kolor zgodny z kolorem barierek? Dzięki specjalnie wyprofilowanemu materacowi uchwyty od strony głowy w oferowanym modelu nie wystają ponad materac i w żaden sposób nie ograniczają dostępu do pacjenta. Ponadto użyty materiał jest równie trwały jak ten wymagany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 87 – Wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z materacem bez pasów mocujących pacjenta? Pasy utrudniają zajęcie miejsca na wózku i często plątają się wokół kończyn pacjenta lub po prostu opadają na ziemię, co grozi ich wplątaniem się pod koła i ryzykiem wystąpienia groźnej sytuacji.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 88 – Wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w teleskopowy wieszak do kroplówek z możliwością złożenia go wzdłuż leża zamiast pod oparcie pleców? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 89 – Wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w dodatkowej piąte koło trwale opuszczone do podwozia, a więc bez dźwigni uruchamiającej zintegrowane z centralną blokadą hamulców? Piąte koło powinno zawsze stykać się z podłożem w celu zapewniania maksymalnej zwrotności i mobilności, a więc nie powinno to stanowić kryterium wykluczającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 90 – Wózek po przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o długości całkowitej wynoszącej 1910mm? Proponowana długość tylko nieznacznie odbiega od wymaganej i jest wystarczająca dla zapewniania bezpiecznego i komfortowego transportu pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 91 – Wózek po przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek chorych z regulacją wysokości w zakresie 640-890mm? Podany zakres regulacji jest optymalnie dostosowany dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 92 – Wózek po przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z regulacją przechyłu Trendelenburga/anty-Trendelenburga realizowaną wyłącznie za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych pod leżem od strony nóg pacjenta? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane, umożliwiające szybki i łatwy dostęp do dźwigni w celu uzyskania bezpiecznej pozycji pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 93 – Wózek po przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z uchwytami do pchania wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo na kolor zgodny z kolorem barierek bocznych? Materiał, jak i wykonanie uchwytów w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność wózka, a różnice wynikają wyłącznie z innych rozwiązań technologicznych stosowanych przez producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 94 – Wózek po przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w składane wzdłuż leża barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, chroniące pacjenta na ok. ¾ długości składające się z 5 poprzeczek pionowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 95 – Wózek po przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych bez możliwości wyboru kolorystyki obić tapicerowanych? Nie wpływa to w żaden sposób na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 96

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia wraz z ofertą certyfikatów: ISO 9001 oraz ISO 13485 dla oferenta?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia wraz z ofertą certyfikatów: ISO 9001 oraz ISO 13485 dla oferenta.

Pytanie 97 - Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4-segmanetowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego szerokość wynosi 970 mm, a po złożeniu barierek 1060 mm? Barierki są łatwo demontowalne bez użycia narzędzi, metalowe, lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na 70% długości leża.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 98 - Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4-segmanetowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego segmenty leża wypełnione są wysoce odporną, wspawaną metalową siatką? Proponowane rozwiązanie zapewnia trwałą i stabilną konstrukcję leża.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 99 - Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4-segmanetowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, wyposażone w koła o średnicy 125 mm z metalową obudową, z czego dwa posiadające indywidualną blokadę? Proponowane rozwiązanie jest korzystne z uwagi na wytrzymałość i odporność kół na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie100 - Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4-segmanetowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze wynosi 170 kg, a w pozycji horyzontalnej 200 kg? Proponowany parametr zapewnia bezpieczeństwo pacjenta, dzięki trwałej i stabilnej konstrukcji.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 101 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego sterownik funkcji elektrycznych wyposażony jest w specjalny przycisk aktywujący pozostałe przyciski oraz specjalny przycisk wyłączający regulacje elektryczne łóżka, a także posiadający możliwość selektywnego blokowania regulacji leża? Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na fakt, iż w przypadku stosowania kluczyka do blokowania funkcji sterujących istnieje realne ryzyko zagubienia takiego kluczyka, co generuje dodatkowe koszty serwisowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 102 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy w rozumieniu pkt 12 Zamawiający wymaga, aby funkcję autoregresji posiadał również segment ud? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze, gdyż zapewnia większą ochronę pacjenta przed odleżynami, ponieważ chronione przed siłami tarcia i nacisku są zarówno plecy jak i uda pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 103 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, którego regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża odbywa się w zakresie 0-34o? Proponowane rozwiązanie zapewnia wystarczający zakres regulacji potrzebny do pielęgnacji pacjenta.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 104 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, w którym elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie +/-15o? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie wpływał na funkcjonalność łóżka.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 105 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, wyposażone w szczyty bez możliwości blokowania ich na czas transportu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 106 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, wyposażone w koła o średnicy 125 mm z metalową obudową, z centralną blokadą kół, z funkcją koła kierunkowego? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze z uwagi na wytrzymałość i odporność kół na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 107 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne bez osłony tworzywowej elementów konstrukcyjnych podwozia oraz na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pod szczytami? Podwozie łóżka nie posiada żadnych silników, przewodów, czy trudno dostępnych miejsc, zatem zbędne jest zastosowanie osłony, która stanowi dodatkowy element wymagający czyszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również,

Pytanie 108 - Łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w panel wewnętrzny (dla pacjenta) i zewnętrzny zamontowany po obu stronach barierek oraz w panel centralny dla personelu? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym, wewnętrzne panele w barierkach przeznaczone są dla pacjentów, a zewnętrzne dla personelu, oprócz tego dla personelu dostępny jest panel centralny do sterowania wszystkimi funkcjami łóżka. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 109 - Łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii z elektryczną regulacją oparcia pleców z wizualnym wskaźnikiem kąta nachylenia, z zaznaczoną pozycją 30o, co umożliwia precyzyjne ustawienie segmentu pleców w żądanym położeniu? Łóżko nie wykonuje pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30o, jednak wyposażenie łóżka w wyżej opisany wskaźnik zapewnia taką samą funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 110 - Łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii, w którym całkowita długość wynosi 220,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 111 - Łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii, którego minimalna wysokość platformy materaca wynosi 38,5 cm? Opisana przez Zamawiającego wymagana minimalna wysokość 30 cm +/-5 cm, co maksymalnie dopuszcza parametr 35 cm, możliwa jest do osiągnięcia w przypadku zastosowania kół o średnicy 12,5 cm. W proponowanym przez nas łóżku koła mają średnicę 15 cm, przez co wysokość leża automatycznie się podnosi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 112 - Łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w wyjmowane panele wezgłowia i nóg umożliwiające szybki dostęp do pacjenta bez możliwości zablokowania ich na czas transportu?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 113 - Łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii, którego długość leża wynosi 200 cm z możliwością przedłużenia platformy materaca o 15 cm, lecz bez możliwości jej skrócenia?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 114 - Łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w 4 pojedyncze koła z możliwością blokowania jednego koła do jazdy na wprost oraz centralną blokadą, gdzie pedały sterujące umiejscowione są przy kołach, od strony szczytu nóg z obu stron łóżka? Takie rozwiązanie jest praktyczne z uwagi na ilość aparatury medycznej na OIT (kolumny itp.), która najczęściej znajduje się od strony szczytu głowy. Centralne blokowanie łóżka od strony szczytu nóg jest wygodne i ergonomiczne dla personelu, zatem prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 115 - Łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w zasilanie bateryjne z sygnalizacją diodową informującą o niskim stanie naładowania baterii oraz o konieczności wymiany/naprawy baterii usytuowaną na panelu centralnym? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 116 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w elektryczną regulację segmentu podparcia pleców, podparcia ud, wysokości leża oraz w ręczną regulację segmentu podudzia wspomaganą elektrycznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 117 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w panel wewnętrzny (dla pacjenta) i zewnętrzny zamontowany po obu stronach barierek oraz w panel centralny dla personelu? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym, wewnętrzne panele w barierkach przeznaczone są dla pacjentów, a zewnętrzne dla personelu, oprócz tego dla personelu dostępny jest panel centralny do sterowania wszystkimi funkcjami łóżka. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 118 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii, w którym główny panel centralny dla pielęgniarki znajduje się na przewodzie, z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka? Panel sterowania wagi znajduje się od strony szczytu nóg.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 120 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w wyjmowane panele wezgłowia i nóg umożliwiające szybki dostęp do pacjenta bez możliwości zablokowania ich na czas transportu?

Odpowiedź: Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 121 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w wizualny wskaźnik ustawienia kąta nachylenia podparcia pleców i podparcia ud oraz pochylenia łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 122 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii, które przez wzgląd ekonomiczny nie jest wyposażone w system przeciwzgnieceniowy, ale posiada system zatrzymujący pracę siłowników elektrycznych w przypadku przeciążenia łóżka? Dzięki temu rozwiązaniu można zapobiec ponoszeniu dodatkowych kosztów wynikających z uszkodzeń mechanicznych. Na oddziale intensywnej terapii wszystkich regulacji z reguły dokonuje personel medyczny znajdujący się bezpośrednio przy łóżku, zatem nie ma potrzeby wyposażenia łóżka w taki system.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 123 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii, w którym minimalna wysokość platformy materaca wynosi 41 cm, a maksymalna 79 cm?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 124 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści łóżko do intensywnej terapii wyposażone w 4 pojedyncze koła o średnicy 150 mm z możliwością blokady centralnej oraz blokowania jednego koła do jazdy na wprost za pomocą blokad zlokalizowanych przy kołach od strony szczytu nóg po obu stronach łóżka? Takie rozwiązanie jest praktyczniejsze z uwagi na ilość aparatury medycznej na OIT (kolumny itp.), która najczęściej znajduje się od strony szczytu głowy. Centralne blokowanie łóżka od strony szczytu nóg jest wygodne i ergonomiczne dla personelu, zatem prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 125 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Prosimy o wyjaśnienie czy w rozumieniu pkt 26 Zamawiający wymaga, aby leże łóżka wyposażone było w zintegrowany tunel na kasetę z możliwością regulacji położenia kasety? Rozwiązanie umożliwia sprawne wykonywanie zdjęć za pomocą standardowego aparatu RTG bez konieczności przemieszczania i podnoszenia pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 126 - Łóżko dziecięce

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce jednosegmentowe z manualną regulacją wysokości leża, regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, składające się z leża z poręczami oraz podstawy łóżeczka połączonych z boku kolumnami?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 127 - Łóżko dziecięce

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce, którego leże wykonane jest z metalowej kratki lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 128 - Łóżko dziecięce

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce bez krążków odbojowych?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 129 - Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, którego całkowite wymiary wynoszą 2040 mm x 810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 130 - Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, w którym hydrauliczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie 620 mm – 940 mm?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 131 - Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, w którym hydrauliczna regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie +/-18o za pomocą dźwigni nożnej z obu stron wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 132 - Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, w którym uchwyty do prowadzenia wózka zintegrowane są z barierką boczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 133 - Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, wyposażony w metalowe barierki, lakierowane proszkowo, składane pod leże wózka, zabezpieczające pacjenta na całej długości od szczytu głowy do szczytu nóg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 134 - Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, wyposażony w centralną blokadę kół z kołem kierunkowym, uruchamianą za pomocą dźwigni zlokalizowanych przy każdym narożniku, pojedyncze koła o średnicy 200 mm bez tworzywowej osłony?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 135 - Wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, wyposażony w materac w uniwersalnym kolorze czarnym, na którym pacjent może przebywać nawet do 24h bez ryzyka odleżyn?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 136 - Wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, którego długość całkowita wynosi 2040 mm? Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego i nie będzie miał wpływu na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 137 - Wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, w którym z uwagi na składanie barierek bocznych pod leże nie ma możliwości monitorowania pacjenta aparatem typu C?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 138 - Wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych, posiadający odejmowane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta oraz pałąk ze stali lakierowanej proszkowo od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 139 - Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, w którym regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie +/-30o? Proponowany parametr jest korzystniejszy z uwagi na szerszy zakres regulacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 140 - Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, w którym regulacja kąta nachylenia podgłówka odbywa się w zakresie +30/-45o? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie stanowił problemów w funkcjonalności stołu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 141 - Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy wykonany ze stali nierdzewnej i materiałów nierdzewnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 142 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, wykonaną z odlewu aluminiowego, o zwartej, okrągłej budowie z relingami do pozycjonowania lampy z wytrzymałego na środki dezynfekcyjne tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 143 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w bezcieniową czaszę o 7 źródłach LED z zaawansowaną optyką, emitujących jednolity strumień światła o bardzo korzystnych parametrach?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 144 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w ergonomiczny uchwyt sterylny umieszczony w pobliżu obwodu czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 145 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o wartości d10 : 16 cm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego w SIWZ oraz zapewnia doskonałą widoczność w polu operacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 146 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o żywotności źródła światła 30000h? Oferowana lampa, dzięki swoim właściwościom i konstrukcji zapewnia utrzymanie parametrów świetlnych na bardzo wysokim poziomie przez cały okres żywotności źródła światła.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 147 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o pięciostopniowej regulacji natężenia światła w zakresie 11000 – 55000 lux? Oferowana lampa zapewnia łatwą obsługę oraz intuicyjną regulację natężenia światła.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 148 - Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy ocynkowanej, pokrytą lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV o wymiarach 500 mm x 515 mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał wpływu na funkcjonalność szafki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 149 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy ocynkowanej, pokrytą lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV o wymiarach 500 mm x 515 mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał wpływu na funkcjonalność szafki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 150 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której regulacja wysokości blatu bocznego odbywa się w zakresie 720 mm – 1080 mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał wpływu na funkcjonalność szafki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 151  - Stanowisko do pielęgnacji noworodka

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu stanowisko do pielęgnacji noworodka? Powyższe jest podyktowane faktem, iż w/w stanowisko o opisanych w SIWZ parametrach jest w stanie zaoferować tylko jeden potencjalny wykonawca nieudostępniający swojej oferty innym firmom i jednocześnie sam nieposiadający w swej standardowej ofercie pozostałego asortymentu opisanego w całym pakiecie. Tym samym konkurencyjność na całą ofertę w obecnej sytuacji jest ograniczona.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 152 - Wózek iniekcyjny/Wózek reanimacyjny/Wózek-stolik opatrunkowy

Czy Zamawiający skoryguje zaistniałą, w naszym rozumieniu, oczywistą omyłkę pisarską – tj. zapisy dotyczące warunków gwarancji i serwisu pogwarancyjnego od pkt. 21 tabeli (wózek iniekcyjny), od pkt. 21 tabeli (wózek reanimacyjny) oraz od pkt. 10 tabeli (wózek-stolik opatrunkowy), w których mowa jest m.in. o gwarancji na łóżka i materace a nie o gwarancji przedmiotowego asortymentu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający koryguje zaistniałą omyłkę pisarską.

Pytanie 153 – Łóżko intensywnej terapii - dotyczy pkt. 2 i 3

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne które posiada cztery panele sterowania. Dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek oraz dwa panele po stronie zewnętrznej dla personelu medycznego z możliwością blokady poszczególnych funkcji?

Panele te znajdują się na barierkach bocznych na wysokości tułowia pacjenta. Umiejscowienie takie zapewnia szybki i komfortowy dostęp do panelu sterowniczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 154 – Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne z elektryczną regulacją kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30? Łóżko oferowane posiada wbudowane wskaźniki wychylenia widoczne w każdym ułożeniu łóżka i personel w każdej chwili może sam zdecydować kiedy chce zatrzymać ruch oparcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 155 – Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko które posiada dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR ale bez elektrycznej funkcji CPR?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 156 – Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne które posiada możliwość uzyskania pozycji krzesła za pomocą nie jednego guzika ale kilku skoordynowanych ruchów łóżka?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 157 – Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne o długości całkowitej 220cm i szerokości 105,5cm? Są to parametry tylko nieznacznie różniące się od wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 158 – Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne którego zakres wysokość leża wynosi 46,5cm do 76,5cm?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 159 – Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne którego bezpieczne obciążenie robocze wynosi 204kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 160 – Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 13 i 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne z możliwość przedłużenia platformy materaca o 10cm ale bez możliwości skrócenia platformy w stosunku do wersji standardowej?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 161– Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne bez wysuwanej półki na pościel?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 162 – Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 18 i 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne bez wyjmowanych, profilowanych segmentów platformy materaca za to  łatwych w utrzymaniu czystości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 163 – Łóżko intensywnej terapii -  dotyczy pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne bez oświetlenia pod łóżkiem?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 164  – Łóżko intensywnej terapii - dotyczy pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem centralnego hamulca uruchamianego z dźwigni zlokalizowanych przy kołach od strony szczytu dolnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 165  – Łóżko intensywnej terapii - dotyczy pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści akumulator umożliwiający obsługę funkcji podnoszenia/opuszczania łóżka, głowy i kolan podczas transportu?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 166 - Łóżko intensywnej terapii dotyczy pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z pianki jednorodnej wysokoelastycznej o gęstości 40kg/m3  wykonany z jednego bloku piankowego, w pokrowcu zszywanym paroprzepuszczalnym o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. Pokrowiec rozpinany.  Pranie  pokrowca w temperaturze 70st?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 167 - Łóżko intensywnej terapii dotyczy pkt. 28

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 dla materaca przeciwodleżynowego. Opisany w specyfikacji wymóg odnosi się do wyrobów włókienniczych. Oferowany przez nas produkt posiada wszelakie certyfikaty i atesty odpowiednie dla wyrobu medycznego zgodne z wytycznymi Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 168  - Łóżko intensywnej terapii dotyczy pkt. 30

Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty wpisu do RWM lub zgłoszenia, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 169 - Lampa zabiegowa dotyczy pkt. 5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową diodową w kształcie sześcioboku, złożoną z 18 diod o natężeniu oświetlenia 80000 lux i posiadającą asymetrycznie umieszczony uchwyt sterylny.

Pragniemy zauważyć że mimo mniejszej ilości diod od wymaganych lampa zapewnia zdecydowanie lepsze parametry świetlne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 170 - Lampa zabiegowa dotyczy pkt. 6

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową która posiada średnicę pola d10 – 16cm. Jest to parametr w zupełności wystarczający do przeprowadzenie jakichkolwiek zabiegów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 171 - Lampa zabiegowa dotyczy pkt. 10

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową z możliwość regulacji natężenia światła w zakresie  30-100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 172  - Lampa zabiegowa dotyczy pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę której sterowanie natężeniem światła odbywa się poprzez panel znajdujący się na czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 173  - Lampa zabiegowa dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę o żywotność układu świetlnego  40000h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 174  - Lampa zabiegowa dotyczy pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę o płaskiej oprawie w kształcie sześcioboku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 175 – Istotne postanowienia umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy.

Pytanie 176 – Istotne postanowienia umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego urządzenia zastępczego nie będzie naliczał kar umownych wynikających z zapisu §6 ust. 1C?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

Pytanie 177 – Istotne postanowienia umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §4 ust. 3B oraz zmianę zapisu ust.4 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może stosować konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela bez zgody Zamawiającego. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody.”

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 178 – Istotne postanowienia umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 1 E wzoru umowy na następujący: „W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl §3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu dostawy do użytkowania, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy”?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 179 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję łóżka zgodnie z opisem w pkt. 3 tabeli parametrów opartą o tzw. pantograf tj. rozwiązanie posiadające przegub pomiędzy mocowaniem od strony leża łóżka i mocowaniem od strony podstawy?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 180 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko sterowane elektrycznie, którego całkowita szerokości mierzona w najbardziej zewnętrznych punktach wynosi 1030mm, parametr nieznacznie odbiega od wymaganego jednocześnie oferując możliwość zastosowanie materaca o szerokości 880mm co znacznie poprawia komfort pacjenta i wygodę, przyczyniając się tym samym do szybszej terapii?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 181 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wielofunkcyjne zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z funkcji łóżka, w którym wszystkie regulacje odbywają się w sposób świadomy, a uruchomienie funkcji następuje poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego daną funkcję? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego oraz dodatkowo zagwarantuje personelowi pełne zarządzanie funkcjami łóżka wraz z możliwością selektywnej blokady?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 182 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łóżka z tzw. inteligentnym autokonturem, w którym elektryczna regulacja kąta nachylenia uda będzie odbywała się w zakresie 35+/-5? Tak zakreślony parametr techniczny pozwoli na uniknięcie zjawiska tzw. zgniatania pacjenta przy maksymalnie podniesionym oparciu pleców  oraz segmencie uda, który nie powinien przekraczać kąta ok. 90o pomiędzy tymi segmentami. Takie rozwiązanie podnosi poziom bezpieczeństwa łóżka sterowanego elektrycznie dla pacjenta uniemożliwiając ustawienie łóżka w niebezpiecznej pozycji?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 183 - wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym maksymalnie uniesiony segment oparcia placów wraz z maksymalnie uniesionym segmentem ud pozostawia dla pacjenta przestrzeń 980 (620 dla oparcia i 200 dla uda)? Przedstawione przez Zamawiającego rozwiązanie w tabeli parametrów może prowadzić do tzw. zgniatania pacjenta przy jednoczesnym maksymalnym uniesieniu segmentu oparcia pleców i ud pozostawiając jedynie 600 wolnej przestrzeni dla pacjenta co jest niebezpieczne dla zdrowia.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 184 - wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający wymaga by funkcja CPR mechaniczna realizowana była za pomocą dźwigni umieszczonej obustronnie pod leżem łóżka?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 185 - wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści łózko w którym pozycje przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i antyTrendelenburga są w zakresie min. 120 co w zupełności wypełnia zasadę pozycji Trendelenburga tj. opuszczenia głowy pacjenta poniżej poziomu bioder i zapobiega jednocześnie niekontrolowanemu zsuwaniu się pacjenta podczas reanimacji?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 186 - wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści szczyty opisane w pkt. 19 tabeli parametrów z wklejką kolorystyczną- 9 kolorów do wyboru w tym 2 drewnopodobne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 187 - wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac typu „gofer”, czołowego polskiego producenta, o wysokości 10cm wykonany z pianki o gęstości 30 kg/m3, posiadający wszelkie certyfikaty, w tym także na niepalność? Zastosowanie w takim materacu pianki o większej gęstości wpływa na pogorszenie komfortu pacjenta ze względu na swoją twardość.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 188  – łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac typu „gofer”, czołowego polskiego producenta, o wysokości 10cm wykonany z pianki o gęstości 30 kg/m3, posiadający wszelkie certyfikaty, w tym także na niepalność? Zastosowanie w takim materacu pianki o większej gęstości wpływa na pogorszenie komfortu pacjenta ze względu na swoją twardość.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 189 – łóżko do intensywnej terapii

Czy Zamawiający dopuści materac spełniający wszystkie wymagania tabeli parametrów, posiadający niezbędną dokumentację, w tym certyfikat na niepalność oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny, jednak bez certyfikatu Oeko-Tex?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 190 – łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac typu „gofer”, czołowego polskiego producenta, o wysokości 10cm wykonany z pianki o gęstości 30 kg/m3, posiadający wszelkie certyfikaty, w tym także na niepalność? Zastosowanie w takim materacu pianki o większej gęstości wpływa na pogorszenie komfortu pacjenta ze względu na swoją twardość.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 191 – łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści materac spełniający wszystkie wymagania tabeli parametrów, posiadający niezbędną dokumentację, w tym certyfikat na niepalność oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny, jednak bez certyfikatu Oeko-Tex?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 192 - wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i ujednolici zakres regulacji pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w pkt. 9 tabeli parametrów na poziomie 120? Kąt 120 jest wystarczający do otrzymania obu pozycji a nie doprowadza do niebezpiecznego zsuwania się pacjenta podczas reanimacji.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 193 - wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję barierki bocznej opisanej w tabeli parametrów w pkt. 12 posiadającą jeden element łączący poziomy oraz 5 pionowych żeber chroniących pacjenta przez wypadnięciem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 194 - wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych będący w pełni przezierni dla promieni RTG, wyposażony w standardzie w system jazdy kierunkowej z 5 kołem z centralną blokadą, o dopuszczalnym obciążeniu 250 kg z materacem wysokiej klasy w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 195 - wózek do przewożenia chorych

Czy Zamawiający ograniczy swoje wymaganie odnośnie certyfikacji systemu jakości ISO 9001 oraz 13485 jedynie do producenta wyrobu medycznego, gdyż normy te zupełnie nie dotyczą firm zajmujących się dystrybucją wyrobu medycznego i są elementem ograniczającym konkurencję i nie są wymagane polskim prawem w zakresie podmiotów innych niż producenci? Ponadto w pozostałych pakietach zapis o certyfikacji oferenta nie występuje.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 196 -  wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym zakres regulacji wysokości wynosi od 560mm do 930mm co jest parametrem lepszym w zakresie minimalnej wysokości oraz odbiega jedynie o 10 mm od wymaganej wysokości maksymalnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 197 -  wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie, w którym konstrukcja wózka transportowego oparta jest na systemie odmiennym niż kolumny, tj.płaskownikach kolumnowych, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami? Takie rozwiązanie jako jedyne stwarza możliwość monitorowania pacjenta mobilnymi urządzeniami RTG w tym z użyciem ramienia C na całej długości leża wózka oraz w pozycji siedzącej. Faktem jest, iż przy konstrukcji kolumnowej istnieją przestrzenie niemożliwe do monitoringu ramieniem C tzn. w miejscu podparcia leża przez kolumnę?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie198 -  wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga 160 +/-40?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 199 -  wózek do przewożenia chorych na kolumnach

Czy Zamawiający uzna, iż krążki odbojowe umieszczone w najbardziej zewnętrznych miejscach wózka chronią wystarczająco wózek wzdłuż i poprzek co eliminuje konieczność dodawania listwy odbojowej wzdłuż leża?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 200 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne w którym wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 810 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 201 - Łóżko do intensywnej terapii z wagą

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą z manualną regulacją segmentu podparcia podudzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 202 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w której oprawa oświetleniowa wykonana jest ze stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło oraz z tworzywowymi osłonami źródła światła - soczewek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 203 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o konstrukcji zwartej w której kopuła składa się z 4 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego? Dotyczy punktu 5 oraz 17 tabeli technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 204 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w której matryce/ogniska składają się z 57 punktów LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 205 - Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w której oprawa posiada średnicę wynoszącą 64 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 206 - Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą szerokość 440 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 207 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą szerokość 440 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 208 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dwustronną szafkę przyłóżkową (dwustronnie wysuwana szuflada oraz podwójne drzwiczki) z blatem bocznym z możliwością jego składania do boku szafki, mocowanym na stałe, bez możliwości jego przełożenia na prawą lub lewą stronę? Oferowane rozwiązanie zapewnia dwustronność - możliwość użytkowania szafki z prawej lub lewej strony łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 209 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w cztery koła jezdne oraz jedno dodatkowe pod podporą blatu bocznego zwiększającego stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 210 - Wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny posiadający blat roboczy na wysokości 900 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 211 - Wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny wyposażony w dziesięć szuflad w dwóch pionowych rzędach z czego dwie dolne posiadają wysokość 200 mm, a osiem pozostałych o wysokości 100 mm, bez szuflad o wysokości 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 212 - Wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny z możliwością wysuwu szuflad do 100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 213 - Wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny w którym ładowność jednej szuflady wynosi 15 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 214 - Wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny wyposażony w szuflady skrzynkowe z przegrodami ze stali kwasoodpornej - szuflady wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z potrzebą Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 215 - Wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek iniekcyjny wyposażony w stelaż z pokrywą na worki zamiast kosza na odpady medyczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 216 - Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny o wymiarach zewnętrznych 630 x 580 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 217 - Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny z możliwością wysuwu szuflad do 100%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 218 - Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny  wyposażony w pięć szuflad z czego jedna dolna posiada wysokość 200 mm, a cztery pozostałe o wysokości 100 mm, bez szuflad o wysokości 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 219 - Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny w którym ładowność jednej szuflady wynosi 15 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 220 - Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w szuflady skrzynkowe z przegrodami ze stali kwasoodpornej - szuflady wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z potrzebą Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 221 - Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny z centralnym zabezpieczeniem wszystkich szuflad na zamek centralny, zamiast rozwiązania opisanego w punkcie 17 i 18 tabeli technicznej, bez plomb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 222 - Wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w półkę boczną uchylną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 223 - Wózek/stolik opatrunkowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik opatrunkowy wyposażony w cztery podwójne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z podwójną blokadą co do toczenia i obrotu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 224 - Wózek/stolik opatrunkowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik opatrunkowy wyposażony w dwie szuflady z segregatorami z ze stali kwasoodpornej pod górnym blatem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 225 - Wózek/stolik opatrunkowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik opatrunkowy wyposażony w jeden poziomy uchwyt przy krótszym boku wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 226 – Stanowisko do pielęgnacji noworodka

Czy Zamawiający w rozumieniu tabeli stanowiska do pielęgnacji noworodka dopuści sprzęt o poniższych parametrach?:

| Lp. | PARAMETRY |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne maksymalne zestawu A+B ( szerokość x głębokość x wysokość) +/- 20 mm | 1500 x 580 x 900 mm |
| 3. | Stabilna konstrukcja osadzona na nóżkach z regulacją wysokości | TAK |
| 4. | Fronty stanowiska wykonane z MDF-u lakierowanego na wybrany kolor wg wzornika RAL | TAK |
| 5. | Wanienka osadzona na szafce z dwoma drzwiczkami. | TAK |
| 6. | Stolik zabiegowy osadzony na szafce z trzema szufladami i drzwiczkami | TAK |
| 7. | Na wyposażeniu stolika zabiegowego materacyk | TAK |
| 8. | Blaty wykonane z żywic szklano-poliestrowych | TAK |
| 9. | Przetłoczenie w blacie wanienki o wymiarach ( dł. x szer. x gł. ) +/- 20 mm | 680 x 370 x 180 mm |
| 10. | W zestawie syfon | TAK |
| 11. | Wanienka wyposażona w baterię z termostatem | TAK |
| 12. | Zestaw blendowany | TAK |
| 13. | Wysuwana półka na wagę. Waga elektroniczna o zakresie ważenia do 20 kg, zasilana z akumulatorów oraz zasilacza sieciowego, wyposażona w wyświetlacz LCD z podświetleniem, wykonana w III klasie dokładności posiadająca legalizację | TAK |
|  | Stanowisko wyposażone w promiennik o parametrach: |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |
| 1.1 | Wymiary: - wysokość - szerokość - głębokość | 366 mm 680 mm 547mm |
| 1.2 | Ogrzewacz promiennikowy naścienny | TAK |
| 1.3 | Ogrzewacz z wbudowanym oświetleniem. | TAK |
| 2. | Parametry elektryczne promiennika: |  |
|  | - zasilanie | 230 V 50 Hz |
|  | - moc promiennika | Od 0 do 700 W |
|  | - natężenie promieniowania | 20 [MW/cm2] |
| 2.1 | Klasa ochronności I, typ BF | TAK |
| 3. | Regulacja ogrzewania: |  |
|  | - ręczna i automatyczna | TAK |
|  | - regulacja mocy grzania ręczna | od 0-700 W 20 stopniowa ze skokiem 35W |
|  | - regulacja mocy grzania automatyczna | W zakresie 34 – 39 0 C |
|  | - tryb ograniczania mocy po 15, 30 minutach | TAK |
|  | - pamięć nastawy mocy automatyczna | TAK |
| 4. | Alarm niedogrzania i przegrzania – optyczny i akustyczny | TAK |
| 5. | Zegar AGAR – sygnał akustyczny po 1,3,5,10 minutach | TAK |
| 6. | Zakres pomiaru temperatury od 10-60 0 C z dokładnością +/- 0,30 C | TAK |
| 7. | Czujnik temperatury półprzewodnikowy | TAK |

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski