Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 12.11.2014

EZP-271-2/179/2014/p-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wysokiej klasy aparatu do echokardiografii”, nr EZP-271-2/179/2014 pismo 1

Pytanie 1 Dotyczy Załącznik nr 3/1 do SIWZ:

Ad 3 Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy dedykowany aparat do badań kardiologicznych mający monitor typu LCD o przekątnej 19 cali i niezależna regulację w stosunku do panelu sterującego w postaci obrotu, przesunięcia i pochylenia? Oferowany monitor ma proporcje ekranu 3:4, a więc odpowiada proporcjom obrazu USG, większe monitory są typu panoramicznego i na ogół dają mniejszy obraz z głowicy. Oferowana konsola zapewnia regulacje wysokości i położenia w płaszczyźnie poziomej w sposób elektroniczny

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuści również.

Ad 4 Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy dedykowany aparat do badań kardiologicznych mający monitor typu LCD o rozdzielczości 1280 x 1024?

Jest to wystarczająca rozdzielczość dla oferowanej przekątnej 19”. Parametr jest punktowany i to w znaczącym stopniu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Ad 6 Czy nastąpiła pomyłka drukarska w tym punkcie skoro Zamawiający pominął punktacje jednego z najbardziej istotnych parametrów jakości aparatu dopuszczając aparaty o dynamice tylko 180dB i nie punktując tego parametru? Proponujemy wprowadzenie punktacji w tym istotnym zakresie charakterystyki aparatu USG.

Odpowiedź: Zamawiający  wprowadza w pkt. I.6 punktację:  0-3

Ad 7 Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy dedykowany aparat do badań kardiologicznych mający ponad 4mln kanałów? Ilość kanałów nigdy nie została zdefiniowana i każdy z producentów liczy ja na swój sposób, zatem wnosimy o dopuszczenie aparatu mającego 4,114,216 efektywnych kanałów cyfrowych i zlikwidowanie punktacji za ten parametr.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat mający ponad 4 mln kanałów. Punktacja pozostaje bez zmian

Ad 7 Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy dedykowany aparat do badań kardiologicznych mający rzeczywiste pasmo (tzn. użytkownik może wybrać takie częstotliwości na współpracujących sondach) 1,5 – 15 MHz? Nie są nam znane aparaty USG, które w rzeczywisty sposób pracowałyby na częstotliwości 1 MHz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuści również.

Ad 11 Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy dedykowany aparat do badań kardiologicznych o 4 gniazdach sond obrazowych w tym jedno dedykowane do oferowanej w postepowaniu sondy przezprzełykowej? Zamawiający kupuje 4 sondy z aparatem i cały zestaw może być jednocześnie podłączony

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Ad 17 Czy zostanie dopuszczony do przetargu klinicznej klasy aparat echokardiograficzny z dyskiem twardym o pojemności 160GB? Aparat udostępnia na archiwum ponad 110GB. Mniejsze pojemności dysku skłaniają wykonujących badania do archiwizacji danych na zewnętrznych mediach, co znakomicie podnosi poziom zabezpieczeń (silniej skłania operatora   wyczerpanie pojemności dysku niż sugestia archiwizacji)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Ad 19 Czy zostanie dopuszczony do przetargu klinicznej klasy aparat echokardiograficzny bez rozwiązania opisanego w tym punkcie? Jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko dla jedynego producenta, zatem przetarg nie dopuszcza innych oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuści aparat bez proponowanego rozwiązania wprowadzając punktację:

-  0pkt.  – brak rozwiązania, 1pkt.- zapewnienie zasilania awaryjnego (aparat musi być mobilny z takim rozwiązaniem), 2pkt .- zapewnienie hibernacji systemu wraz z zasilaniem awaryjnym

Ad IV pkt 3 Czy zostanie dopuszczony do przetargu klinicznej klasy aparat echokardiograficzny z głowicą macierzową przestrzenną o paśmie 1,5-4 MHz? Głowica taka zapewnia większą penetrację, skanuje w 3 płaszczyznach jednocześnie i daje obraz renderingu przestrzennego i jest dedykowana do badań kardiologicznych, zapewnia możliwość pracy we wszystkich trybach a nawet w TRIPLEX B+CD+CWD co daje nieoceniona przewagę nad innymi konstrukcjami.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie 2

Czy w ramach prowadzonego postępowania pn. Zakup wysokiej klasy aparatu do echokardiografii Zamawiający zgodzi się na dołączenie opisu (specyfikacji technicznej) oferowanego urządzenia w  języku angielskim?

Odpowiedź: Tak

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski