Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 02.01.2015

EZP-271-2/203/2014/p-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” Identyfikator: EZP-271-2/203/2014 pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Dot. Lp.: 33, 38, 72:

Pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości i szerokości opisanej w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych w SIWZ (zał. 3/27) oraz o wysokości 1 730 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 4,8 kW (w przypadku prądu trójfazowego 400V) lub 2,8 kW (w przypadku prądu zmiennego 230V)? Jest to zgodne z zapisami w formularzu cenowym, natomiast nieznacznie odbiega od parametrów opisanych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych (zał. 3/27).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pkt. 20

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość zmiany czasu i temperatury dezynfekcji, jak również samej wartości A0 w przedziale 60-3000?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pkt. 20

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w co najmniej dwa niezależne od siebie czujniki temperatury znajdujące się w najchłodniejszym miejscu komory, tj. na jej spodzie, dla zapewnienia osiągnięcia ustawionych parametrów dezynfekcji termicznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, szczególnie wymagania podane w pkt. 26 zał. 3/27 do siwz.

Pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające system schładzania i suszenia naczyń sanitarnych strumieniem powietrza? Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza ryzyko ponownego zanieczyszczenia naczyń, które może wystąpić podczas schładzania zimną wodą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również z zastrzeżeniem, że oferowane urządzenie będzie spełniało normy podane w pkt-ci 26 zał. 3/27 do siwz.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski