Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 20.01.2015

EZP-271-2/9/2015/p-3

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup lampy operacyjnej w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” numer sprawy: EZP-271-2/9/2015 - pismo 3

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Pytanie do wyjaśnień z dn. 19.01.2015

Czy w związku z odpowiedzią na jedno z pytań „Zamawiający wymaga, aby natężenie światła w oświetlanym polu było takie same na całym obszarze” Zamawiający podtrzymuje dopuszczenie lampy operacyjnej ze średnicą pola 17cm? Średnicę pola określa parametr d10, który wyznaczany jest zgodnie z normą EN60601-2-41. Uzyskanie jednorodnego natężenia światła w polu operacyjnym określonym parametrem d10 jest FIZYCZNIE NIEMOŻLIWE do spełnienia, ponieważ rzeczywisty rozkład natężenia w polu operacyjnym ma kształt krzywej Gaussa, natomiast Zamawiający wymaga rozkładu natężenia w kształcie prostokąt, czego nie spełnia żadna lampa operacyjna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby natężenie światła w oświetlanym polu było takie same na całym obszarze

Pytanie 2.Czy w związku z wprowadzeniem nowego parametru jakim jest wielkość współczynnika odwzorowania barwy czerwonej R9 na poziomie 97, Zamawiający dopuści lampę z ww. współczynnikiem na poziomie 96? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego i nie jest zauważalny dla ludzkiego, dodatkowo mieści się w granicach błędu pomiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 23.01.2015R do godz. 10:45 pok. 2h-06b

OTWARCIA OFERT: 23.01.2015r godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski