Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 18.02.2015

EZP-271-2/2/23/2015/p-1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Dostawa wyposażenia dla Oddziału Oparzeń w budynku  C  w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Identyfikator: EZP-271-2/23/2015 pismo 1

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Dot. L.p 15 załącznik 3/2

Pkt.1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości i szerokości opisanej zestawieniu wymaganych parametrów technicznych w SIWZ ( zał. 3/2 ), posiadające wysokość 1730 mm²

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  również.

Pytanie 2

Pkt 2- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości i szerokości opisanej zestawieniu wymaganych parametrów technicznych w SIWZ (zał. 3/2 )posiadające wysokość 1 630,00 mm²

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  również.

Pytanie 3

Pkt 19 –Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 4,8 kW (w przypadku prądu trójfazowego 400 V) lub 2,8 kW (w przypadku prądu zmiennego 230 V )?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia zasilanego  prądem trójfazowym 400 V mocy przyłączeniowej max  6,9 kW zgodnie z załącznikiem 3/2 do SIWZ

Pytanie 4

Pkt 24 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające system schładzania i suszenia naczyń sanitarnych strumieniem powietrza ? Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza ryzyko ponownego zanieczyszczenia naczyń , które może wystąpić podczas schładzania zimną woda

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – MYJNIA DEZYNFEKTOR

Dot. pkt. 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach: Szerokość- 545 mm, Głębokość- 475 mm, Wysokość- 1.630 mm Co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 6

Dot. pkt. 5- Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatyczne otwieranie drzwi do komory (np. przy pomocy przycisku nożnego)? Rozwiązanie takie znacząco podnosi ergonomię pracy personelu, minimalizując równocześnie ryzyko rozlania nieczystości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Pytanie 7

Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 7 dysz obrotowych, 4 dysze stałe oraz 2 głowice centralne, obrotowe, wyposażone w 4 dysze każda? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie lepsze od zapisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie 8

Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w wysokowydajną pompę obiegową o mocy 730W? Każdy producent tak dobiera wydajność i moc pompy, by zapewnić optymalne rezultaty mycia i dezynfekcji w komorze. Podanie dokładnej mocy pompy wskazuje na rozwiązania stosowane przez konkretnego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i może narazić Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone wydatki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie 9

Dot. pkt. 12- Prosimy o doprecyzowanie czy pisząc o min. 50 Zamawiający ma na myśli etapy przebiegu programu, czy też ilość parametrów czy może ilość programów mycia i dezynfekcji.

Myjnie do kaczek i basenów zazwyczaj wyposażone są w 3 modyfikowalne programy mycia i dezynfekcji, nie ma w nich potrzeby stosowania 50 programów. Takie rozwiązania spotyka się w myjniach stosowanych w Centralnych Sterylizatorniach i służących do mycia narzędzi i osprzętu chirurgicznego, anestezjologicznego i innych wysoce skomplikowanych instrumentów, nie zaś naczyń na wydaliny i wydzieliny ludzkie. Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez urządzanie 50 programów.

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli ilość parametrów, Zamawiający nie wymaga 50 programów.

Pytanie 10

Dot. pkt. 19- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w elementy grzejne o mocy 4,5 kW (przy zasilaniu 400V 50Hz)? Dzięki wyższej mocy, cykl mycia i dezynfekcji jest szybszy, nie ma ona jednocześnie wpływu na zwiększone zużycie energii elektrycznej. Tym bardziej, iż oferowana przez nas myjnia ma moc całkowitą 5,05 kW, zaś Zamawiający w p. 21 SIWZ dopuszcza aż 6,9kW.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie 11

Dot. pkt. 26- Czy pisząc, iż „Urządzenie spełnia normą jakości wg DIN EN ISO 9001/2000 oraz EN ISO 13485:2003” Zamawiający ma na myśli, iż producent myjni ma spełniać wymagania ww. norm? Dotyczą one zarządzania procesem produkcyjnym, nie zaś bezpośrednio samych urządzeń.

Odpowiedź:

Zmawiający odstępuje od wymogu spełnienia w/w norm.

Pytanie 12

Dot. pkt. 27- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 27 SIWZ na: Maksymalny czas usuwania awarii 72h w dni robocze? W przypadku pozostawienia zapisu bez zmian, awaria zgłoszona w Pt. o godz. 18 powinna zostać usunięta do Pn. do godz. 18, co nie zawsze będzie możliwe ze względu na regulacje prawne ustalające czas pracy (Kodeks Pracy).

Odpowiedź:

Zmawiający wyraża zgodę

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie myjni dezynfektor (zał. 3.2 do SIWZ ) oraz utworzenie odrębnego pakietu ?

Odpowiedź:

Zmawiający wyraża zgodę z wyłączonego pakietu powstaje grupa 2 Formularz cenowy załącznik nr 4 i Specyfikacja techniczna  załącznik 4/1 ( załącznik nr 4 do SIWZ )

Równocześnie Zamawiający modyfikuje SIWZ w załączeniu poprawiona.

Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert :

Nowe terminy:

Składanie ofert: 25.02.2015 r. do godz. 10:45 pok. 2 H-06 B

Otwarcie ofert:  25.02.2015 r. o godz. 11:00 pok. 2H-06 B

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl .

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski