Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                   Kraków, 27.02.2015 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/25/2015-p.3

Dotyczy: Dostawa kaniul do wlewów dożylnych nr postęp. EZP-271-2/25/2015

Pytanie 1- poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania w poz. 3 kaniul w rozmiarach 0,9; 1,1; 1,3, pozostałe parametry jak w SIWZ. Pragniemy nadmienić, iż rozmiar 0,8 i 0,9 to ten sam rozmiar 22G w międzynarodowych jednostkach Gauge, których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm - zgodnie z PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach, dla rozmiaru  22G jest to przedział średnic zewnętrznych kaniul od 0,750 – 0,949 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również ( formularzu proszę wpisać nr katalogowy,  poprawiony formularz ofertowy w załączeniu).

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości wymaganych próbek oferowanych produktów.

Odpowiedź: Po 15 sztuk z każdego rozmiaru.

Pytanie 3 - poz. 1

Prosimy o dopuszczenie: Kaniula noworodkowa wykonanej z FEP, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcą.  Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczna w RTG w opakowaniu klasy medycznej, zabezpieczające przed wilgocią, przypadkowym rozerwaniem i utratą jałowości.

O przepływie 13 ml/min w roz. 24 G ( żółty) i 26 G (fioletowy) przepływie 10 ml/min.  Jałowa z widoczną data ważność na opakowaniu. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystna ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 4– poz. 2

Prosimy o dopuszczenie: Kaniula do wlewów dożylnych wykonanej z FEP z dodatkowym portem górnym, kaniula widoczna w RTG. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcą. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, opakowanie klasy medycznej, zabezpieczające przed wilgocią, przypadkowym rozerwaniem i utratą jałowości. Nazwa handlowa wyrobu na opakowaniu jednostkowym. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu Rozmiar 0,8. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystna ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 5– poz. 3

Prosimy o dopuszczenie: Kaniula do wlewów dożylnych z portem głównym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu  z samozamykającym się korkiem portu bocznego. Posiadająca 3 pasków kontrastujących RTG wtopionych w materiał kaniul ( nie doklejanych).Kaniule bez latexu i PCV posiadające wskaźnik wypływu krwi w postaci  filtra hydrofobowego pełniącego rolę zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia zabezpieczenie kaniul o konstrukcji zapobiegającej zakłuciu, zadrapaniu i zachlapaniu krwią ze światła igły. Nazwa handlowa wyrobu na opakowaniu jednostkowym. Pakowane w opakowaniu klasy medycznej, zabezpieczające przed wilgocią, przypadkowym rozerwaniem i utratą jałowości.

Rozmiar: 0,8; 0,9; 1,1; 1,3. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli pozyskać Państwu korzystna ofertę jakościową i cenową.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 6– poz. 4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania. Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 7– poz. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby koreczek do kaniul pochodził od tego samego producenta.

W przypadku odmowy prosimy o postawienie takiego samego wymogu w poz. 1 – poz.4.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 8– poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień koreczka znajdowała się poniżej.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 9- poz. 1 i 4

Zawracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 1 i 4

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 10 – poz. 2 i 3

Czy Zamawiający w pakiecie w pozycji 2 i 3 dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule dożylne Vasofix Certo BBraun, wyposażone w samozamykający port boczny. Wykonane z poliuretanu. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1 Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4 . Minimum 4 paski kontrastujące w rtg pakowane folia-papier. Rozmiar 0,7; 0,8; 0,9; 1,1; 1,3

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT – 04.03.2015 r. godz. 10:45 pok. 2H-06b

OTWARCIE OFERT – 04.03.2015 godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula noworodkowa wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, całkowicie widoczna w US, bez pasków radiocieniujących. Pakowanie w opakowaniu Tyvek, bez zawartości celulozy, zabezpieczające przed wilgocią, przypadkowym rozerwaniem i utratą jałowości. Przepływ 13 ml/min w obu rozmiarach. Jałowa z widoczną data ważność na opakowaniu Roz. 24G żółty i 26 G fioletowy | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula do wlewów dożylnych z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) z dodatkowym portem górnym, kaniula całkowicie widoczna w USG, bez pasków radiocieniujących. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Pakowane w opakowaniu Tyvek, bez zawartości celulozy, zabezpieczające przed wilgocią, przypadkowym rozerwaniem i utratą jałowości. Nazwa handlowa wyrobu na koreczku portu głównego. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu Rozmiar 0,8 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem głównym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu (potwierdzone raportem z min. 3 badań klinicznych dołączonych do oferty) z samozamykającym się korkiem portu bocznego. Posiadająca min. 5 pasków kontrastujących RTG wtopionych w materiał kaniul ( nie doklejanych) Kaniule bez latexu i PCV posiadające wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia zabezpieczenie kaniul o konstrukcji zapobiegającej zakłuciu, zadrapaniu i zachlapaniu krwią ze światła igły, wyposażone w zespół kapilar. Nazwa handlowa wyrobu na koreczku portu głównego. Pakowane w opakowaniu Tyvek, bez zawartości celulozy zabezpieczające przed wilgocią, przypadkowym rozerwaniem i utratą jałowości. Rozmiar: 0,8; 0,9; 1,1; 1,3 | 52000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezpieczna kaniula obwodowa z poliuretanu, bez portu górnego posiadająca min. 5 pasków RTG z plastikowym zabezpieczeniem na igłę, z otworem bocznymw igle umożliwiającym pojawienie się krwi pomiędzy igła a cewnikiem, w rozmiarach 18-24 G do wyboru zamawiającego: - z drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem ( jedno z rozgałęzień zakończone nie mechanicznym, przeźroczystym zaworem z podzielną, jednorodną materiałowo silikonową membrana osadzoną zewnętrznie na konektorze, wystającą po za obręb portu) - lub umożliwiającą współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawianiu 325 psi i szybką podaż kontrastu, cewnik kaniuli posiadający 3 łezkowe otwory redukujące natężenie przepływu podawanego płynu i tym samym podrażnienie naczynia oraz ryzyko wynaczynienie kontrastowego do tkanek | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Korek do w/w kaniul tego samego producenta co kaniule | 600000 |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………..                                                                                                                                             ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                   (podpis Wykonawcy)