Kraków, dnia 21.07.2015r.

EZP-271-2/110/2015 p- 1

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż  aparatury medycznej w ramach inwestycji „Modernizacja  Oddziału Chirurgicznego w USD w Krakowie”   nr postępowania EZP-271-2/110/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców  Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy: ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – APARAT RTG  Z RAMIENIEM C, Załącznik nr 3/1 do SIWZ

Pytanie nr 1

Dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z ramieniem C z maksymalnym prądem radiografii cyfrowej 16 mA?

Pragniemy podkreślić, że różnica jest minimalna i nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu. Maksymalny prąd radiografii cyfrowej 16 mA w zupełności wystarcza na wykonywanie wszystkich możliwych badań przeprowadzanych na tego typu aparacie z ramieniem C.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 2

Dot. pkt 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z ramieniem C z pojemnością cieplną anody z kołpakiem 680 kHU?

Pragniemy podkreślić, że taka pojemność w zupełności wystarcza do poprawnej i długotrwałej pracy lampy rtg. Dodatkowo aparat który chcemy zaoferować ma ponad dwukrotnie większą pojemność cieplną anody niż wymaga Zamawiający więc w praktyce jest to dużo lepsza lampa niż wymagana w SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Dot. pkt 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z ramieniem C o obrocie ramienia C względem osi wzdłużnej +300° - 120° = 420°?

Pragniemy podkreślić, że taki obrót w żaden sposób nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu, a w praktyce jest to obrót większy niż wymaga Zamawiający

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ramieniem C nowy, nieużywany, nie powystawowy, wyprodukowany pod koniec 2014 roku?

Pragniemy podkreślić, że aparat który pragniemy zaoferować jest nowy, nigdy nie używany, nie uczestniczył w żadnych wystawach itp. Jest to aparat nigdy nie używany, oryginalnie zapakowany przez producenta i znajduję się w magazynie. Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie bardzo nowoczesnego aparatu z ramieniem C w konkurencyjnej cenie.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozostałe zapisy bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje  zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski