Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 06.06.2016

EZP-271-2/58/2016/p-2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych dla Centralnej Sterylizacji znak sprawy: EZP-271-2/58/2016 pismo 2

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 - dotyczy GRUPY 2

Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny rękaw o szerokości 120mm zamiast 125mm.

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pytanie 2- dotyczy GRUPY 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7.2 kN/m, w kierunku poprzecznym 3,8 kN/m?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pytanie 3 – dotyczy GRUPY 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo- foliowo o folii pięciowarstwowej nie licząc warstwy kleju, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pytanie 4 - dotyczy GRUPY 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgrzewalne w temperaturze 180-2200C

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 5 - dotyczy GRUPY 2**

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

**Odpowiedź: Tak wymaga**

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 13.06.2016r do godz. 10:45 pok. 2h-06b

OTWARCIA OFERT: 13.06.2016r godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga