Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 28.10.2016

EZP-271-2/104/2016/p-1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych moczu wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów fizyko-chemicznych moczu i z aparatem back –up, oraz automatycznego analizatora osadu moczu*,* znak sprawy EZP-271-2/104/2016.

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie -Dotyczy: Załącznik nr 3/2 do SIWZ

1. Czy ze względu na technologię zastosowaną w oferowanym przez Wykonawcę analizatorze do oceny elementów upostaciowanych moczu, która nie wymaga wirowania próbki przed wstawieniem do analizatora, jak również na jego pokładzie a tym samym nie prowadzi do powstania osadu (analiza elementów morfotycznych odbywa się w nieodwirowanej porcji moczu) Zamawiający uzna za spełniony każdy punkt SIWZ, w którym pojawia się wyraz „osad”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Ze względu na stosunkowo dużą liczbę osadów moczu weryfikowaną mikroskopowo, oraz w przypadku awarii kiedy to osady moczy są oglądane tylko pod mikroskopem, wyniki ilościowe elementów osadu w polu widzenia muszą być ilościowo porównywalne z metodą automatycznej oceny moczu. Dlatego też automatyczny analizator moczu musi wirować próbkę z zalecanym przyspieszeniem.**

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy wyspecyfikowana ilość badań zawiera testy przeznaczone na kalibracje i kontrole?

**Odpowiedź: Tak**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie modułu do mikroskopowej oceny elementów upostaciowanych moczu, który ze względu na zastosowaną technologię nie wymaga obecności wirówki na pokładzie analizatora, jak również nie wymaga stosowania jednorazowych kuwet reakcyjnych, a analiza poszczególnych elementów morfotycznych odbywa się w nieodwirowanej porcji moczu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Ze względu na stosunkowo dużą liczbę osadów moczu weryfikowaną mikroskopowo, oraz w przypadku awarii kiedy to osady moczy są oglądane tylko pod mikroskopem, wyniki ilościowe elementów osadu w polu widzenia muszą być ilościowo porównywalne z metodą automatycznej oceny moczu. Dlatego też automatyczny analizator moczu musi wirować próbkę z zalecanym przyspieszeniem.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora gdzie wymagana objętość próbki (parametry fizykochemiczne + elementy upostaciowane) wynosi 4 ml?

**Odpowiedź: Nie**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym jest możliwość zdefiniowania przez użytkownika 27 dodatkowych parametrów morfotycznych moczu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z automatycznym podajnikiem próbek na 60 pozycji, z możliwością ciągłego uzupełnienia statywów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, którego wydajność wynosi 70 próbek na godzinę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli, których stabilność po otwarciu wynosi minimum 1,5 miesiąca?

**Odpowiedź: To zależy od tego ile próbki kontrolnej jest potrzebne do jednorazowej kontroli, oraz jaką objętość ma opakowanie kontrolki.**

1. Czy Zamawiający dopuści w pełni automatyczny analizator do oznaczania właściwości fizykochemicznych, którego wydajność wynosi 210 testów na godzinę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

1. Czy Zamawiający w punkcie: „*możliwość wyboru jednostek pomiaru w µL, w polu widzenia w preparacie*” miał na myśli wyniki w µL, polu widzenia (100x), polu widzenia (400x)?

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli wyniki w µL, polu widzenia (100x)**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym ze względu na zastosowaną technologię analizowane jest 500 zdjęć poszczególnych elementów każdej próbki? Powyższe rozwiązanie pozwala uniknąć pominięcia ważnych diagnostycznie elementów morfotycznych związanych z wybiórczą analizą pól widzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zmienić brzmienie §6, punktu 1 istotnych postanowień umowy, na:

„B/ w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości reklamowanego towaru?”

„C/ w wysokości 2% wartości brutto reklamowanego towaru z tytułu nie załatwienia reklamacji w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości reklamowanego towaru?”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie dokumentów o których mowa w punkcie 9.5.2, podpisanych na tylko pierwszej stronie lub na płycie CD? **Dotyczy 9.5.2, ppkt a) zapisów SIWZ.**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 9.5.2 ppkt a) w siwz podpisanych tylko na pierwszej stronie.**

Pytanie 2 dotyczy Załącznik nr 3/2 do SIWZ Ad 1

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania automatycznego analizatora parametrów fizykochemicznych wykorzystującego paski  charakteryzujące  się eliminacja wpływu kwasu askorbinowego a nie jego oznaczaniem ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również**

**Ad 10**

Czy Zamawiający dopuści płynny materiał kontrolny którego stabilność po otwarciu wynosi 28 dni ?

**Odpowiedź: To zależy od tego ile próbki kontrolnej jest potrzebne do jednorazowej kontroli, oraz jaką objętość ma opakowanie kontrolki.**

 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga półautomatycznego analizatora back IP ?

**Odpowiedź: Półautomatyczny analizator back-up ma być kompatybilny z analizatorem podstawowym,**

Prosimy o dopracowanie czy analizator back up będzie wykorzystywany równolegle z analizatorem podstawowym czy jedynie w czasie awarii ?

**Odpowiedź: Półautomatyczny analizator back-up będzie wykorzystywany w czasie awarii analizatora podstawowego.**

Jaka ilość oznaczeń należy zaoferować na analizator back up ?

**Odpowiedź: Półautomatyczny analizator back-up będzie wykorzystywany w czasie awarii analizatora podstawowego**

**Ad 19**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z zastosowaniem jednostek pomiaru komórki / ul i komórki w polu widzenia ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz**

**Ad 13**

Czy Zamawiający dopuści analizator osadu moczu oznaczający ilościowo parametru  wbc i Rbc natomiast pozostałe parametry oznaczane są półilościowo i jakościowo , jednak dla wszystkich parametrów wynik podawany jest jako wartość s nie zakres wartości np 3 komórki , a nie 0-5 ?

**Odpowiedź: Nie, ze względu na standardy obowiązujące u Zamawiającego.**

**Dotyczy wzoru umowy**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DOSTAWY**

Par. 2  Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 3 miesiące?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Par. 6 ust. 1 A/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pierwszą przesłankę z ust. 3 aktualne brzmienie §11 ust. 3:**

1. **Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku:**

* **nie dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze**
* **realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania produktów bez minimalnego wymagalnego terminu ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych,**
* **innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, , w tym również naruszeń określonych w §7 ust. 1 lit. A zdanie drugie.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DZIERŻAWY**

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnych napraw’’ i ,,bezpłatnego serwisu’’ na ,,napraw w ramach czynszu dzierżawnego’’ oraz ,,serwisu w ramach czynszu dzierżawnego’’?

**Odpowiedź: W umowę brak określenia „bezpłatnego serwisu”**

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''?

**Odpowiedź:**

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 5 ust. 5?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść, aktualne brzmienie par. 5 ust. 5:**

1. **Ustala się wartość maksymalną umowy dla celów zamówienia publicznego na kwotę ..............................................**

**5. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:**

**1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,**

**2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów** [**ustawy**](https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095) **z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,**

**3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne**

**- na zasadach i w sposób określony w ust. 6, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.**

**6. Zmiana o której mowa w ust. 5 będzie odbywała się na następujących zasadach:**

**1) W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy**

**2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.**

**W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.**

**3) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.**

**W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.**

**4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.**

**5) Wykonawca występujący z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 5 jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:**

1. **pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, lub**
2. **pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3.**

**6) Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w postaci aneksu jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.”**

**7. Czynsz płacony będzie przez kolejne 36 miesięcy licząc od daty instalacji URZĄDZEŃ, na podstawie faktur wystawianych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO**

Par. 9 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

Zawarta w dniu ………………………….…. 2016 roku, w ………………… pomiędzy:

**……………………………………..**z siedzibą w ……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego ……………………………..Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………….będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP …………………………….., reprezentowaną przez:

- ..............................................................................................................,

- ..............................................................................................................,

zwaną dalej **Wykonawcą**

a

**……………………………………..**z siedzibą w ……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego ……………………………..Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………….będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP …………………………….., reprezentowaną przez:

- ..............................................................................................................,

- ..............................................................................................................,

zwaną dalej **Zamawiającym**.

Łącznie zwanych **„Stronami”**

Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dnia ………………..r. (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

**§1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

**§ 2**

**Prawa i obowiązki Stron**

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:………………..
5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

**§3**

**Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z …………………r.
2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z …………..r.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany do trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z wszelkich nośników i urządzeń podlegających zwrotowi Wykonawcy. Wykonanie przez Zamawiającego wskazanego wyżej obowiązku zostanie stwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru, zawierającym oświadczenie Zamawiającego o wykonaniu tego obowiązku.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Odpowiedź: W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiający zawrze umowę zgodnie z niżej zamieszczona treścią:**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Zawarta w dniu ………………………….…. 2016 roku, w ………………… pomiędzy:**

**reprezentowaną przez:**

**- ..............................................................................................................,**

**- ..............................................................................................................,**

**zwaną dalej Wykonawcą**

**a**

**……………………………………..z siedzibą w ……………………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego ……………………………..Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………….będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP …………………………….., reprezentowaną przez:**

**- ..............................................................................................................,**

**- ..............................................................................................................,**

**zwaną dalej Zamawiającym.**

**Łącznie zwanych „Stronami”**

**Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dnia ………………..r. (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:**

**§1**

**Przedmiot umowy**

1. **Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.**
2. **Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.**
3. **Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.**
4. **Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.**

**§ 2**

**Prawa i obowiązki Stron**

1. **Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych.**
2. **Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.**
3. **Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.**
4. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:………………..**
5. **Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.**
6. **Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:** 
   1. **każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,**
   2. **każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,**
   3. **każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.**
7. **Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.**
8. **W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie, czego Zamawiający, jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty.**

**§3**

**Postanowienia końcowe**

1. **Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z …………………r.**
2. **Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z …………..r.**
3. **Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa §1 ust.1 i niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Zamawiającemu protokołem.**
4. **Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.**
5. **W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.**
6. **Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.**
7. **Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.**

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora osadu moczu wyposażonego w mikroskop kontrastowo fazowy?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby w systemie do badania moczu znajdował się mikroskop nastołowy wyposażony w kamerę?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu analizator testów paskowych back-up półautomatyczny, a co za tym idzie bez automatycznego pipetowania moczu na poszczególne pola testowe na pasku oraz bez oznaczania ciężaru właściwego metodą refraktometryczną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu analizator główny właściwości fizykochemicznych oraz analizator back-up właściwości fizykochemicznych pracujące na paskach testowy o tych samych właściwościach, z tą samą konfiguracją pól testowych oraz pochodzące od tego samego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Zamawiający zmienia załączniki 3/2 do siwz. Obowiązująca treść załącznika 3/2 do siwz w załączeniu. W związku ze zmianą załącznika 3/2 zamawiający zmienia opis sposobu oceny w kryterium jakość. Aktualne brzmienie:**

**Sposób oceny ofert:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga Kryterium** | **Zasady oceny**  **(ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)** |
| **1.** | **Cena** | **60** | **Pc - najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 x 60 %** |
| **2** | **Jakość** | **40%** | **Ocena zostanie dokonana na podstawie uzupełnionych przez Wykonawcę załączników (wymagań jakościowych aparatów) potwierdzonych szczegółowym opisem oferowanych analizatorów (np. aktualny katalog zawierający dokładny opis potwierdzający zgodność zaoferowanej aparatury z wymaganiami zawartymi w SIWZ.).**  **Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę /max uzyskana ilość punktów x 10 pkt x 40%** |

**Ocena końcowa Ʃ=P c + J**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 3/2 do siwz

**WYMAGANIA JAKOŚCIOWE – ANALIZATOR PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU i PÓAUTOMATYCZNEGO ANLIZATOR back-up KOMPATYBILNEGO Z ANALIZATOREM GŁÓWNYM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać, opisać) | Ocena pkt |
| 1. | Automatyczna analiza ilościowa min. 10 parametrów fizykochemicznych moczu: glukoza, białko, pH, ciężar właściwy, erytrocyty, leukocyty, kwas askorbinowy, bilirubina, urobilinogen, nitraty | podać |  | 10pkt- 10 parametrów  Pozostałe proporcjonalnie |
| 2. | Możliwość wyboru jednostek pomiaru: - SI/konwencjonalne/system arbitrażowy | podać |  | 3 jednostki pomiaru – 10 pkt  2 jednostki pomiaru – 3 pkt.  1 jednostka pomiaru - 0 pkt. |
| 3. | Wydajność minimum 240 próbek/godzinę | podać |  | 240 próbek/godz.- 10 pkt.  Pozostałe proporcjonalnie |
| 4. | Min. objętość próbki 2 ml (osad + p.fizykochemiczne) | TAK |  |  |
| 5. | Metoda refraktometryczna oznaczania ciężaru właściwego | TAK |  |  |
| 6. | Dodatkowe pole kompensacyjne na teście paskowym | TAK |  |  |
| 7. | Dozowanie próbki poprzez jednostkę pipetującą na każde pole testowe | TAK |  |  |
| 8. | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków | TAK |  |  |
| 9. | Flagowanie patologii | TAK |  |  |
| 10. | Kontrola badania moczu ogólnego na dwóch poziomach w formie ciekłej , stabilność kontroli po otwarciu – minimum 3 miesiące | TAK |  |  |
| 11. | Duży dotykowy wyświetlacz służący do komunikacji z analizatorem | TAK |  |  |
| 12. | Transmisja danych jedno- lub dwu kierunkowa | TAK |  |  |
| 13. | Podłączenie modułu do systemu informatycznego | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość pracy jako samodzielny analizator | TAK |  |  |
| 15 | Rok produkcji 2015 lub 2016 | Tak, podać |  |  |

…………………………………… ........................................................

Miejscowość, data (podpis Wykonawcy

**WYMAGANIA JAKOŚCIOWE AUTOMATYCZNY ANALIZATOR OSADU MOCZU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać, opisać) | Ocena pkt |
| 1 | W pełni zautomatyzowana procedura oznaczania | TAK |  |  |
| 2 | Analizator przystosowany do pracy ciągłej (24h) | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość pracy modułów jako samodzielne analizatory | TAK |  |  |
| 4 | Badanie osadu w próbce wirowanej na pokładzie analizatora | podać |  | 10 pkt –TAK  0 pkt. - NIE |
| 5 | Pomiar osadu wykonany w wystandaryzowanej kuwecie | TAK |  |  |
| 6 | Minimalna objętość moczu do badania paska i osadu 2ml (osad + p. fizykochemiczne) | TAK |  |  |
| 7 | Automatyczne mieszanie materiału badanego przed nakrapianiem do kuwet i na pasek | TAK |  |  |
| 8 | Ograniczenie kontaminacji próbek obu modułów, mycie igły pobierającej po każdej próbce | TAK |  |  |
| 9 | Identyfikacja materiału badanego za pomocą kodu kreskowego | TAK |  |  |
| 10 | Podłączenie modułów do systemu informatycznego | TAK |  |  |
| 11 | Automatyczne rozpoczęcie analizy po załadowaniu próbek rutynowych i cito | TAK |  |  |
| 12 | Automatyczna kalibracja modułów | TAK |  |  |
| 13 | Automatyczna analiza ilościowa min. 9 elementów osadu: Erytrocyty, leukocyty, wałeczki, nabłonki, bakterie , drożdże, kryształy, śluz, nasienie, | TAK, podać |  |  |
| 14 | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika więcej niż 30 dodatkowych parametrów osadu moczu | TAK, podać |  |  |
| 15 | Mikroskopowa metoda analizy osadu moczu z zastosowaniem mikroskopu kontrastowo-fazowego | TAK |  |  |
| 16 | Automatyczne mieszanie próbki moczu przed pobraniem przez pipetę analizatora | TAK |  |  |
| 17 | Wbudowana kamera cyfrowa, mikroskop kontrastowo-fazowy i wirówka | TAK |  |  |
| 18 | Automatyczny podajnik próbek na 100 pozycji wyposażony w raki z możliwością ciągłego uzupełnienia | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość wyboru jednostek pomiaru w µL, w polu widzenia w preparacie (zakres nie wartość średnia) | podać |  | 2 jedn. pomiaru – 10 pkt  1 jedn. pomiaru – 2pkt. |
| 20 | Podgląd na status badania – zdjęcia elementów osadu badanej próbki są wyświetlane na ekranie monitora - możliwa weryfikacja i ewentualna korekta manualna wyniku | TAK |  |  |
| 21 | Analiza od 5 do 20 pól widzenia, zależnie od wyboru użytkownika | TAK |  |  |
| 22 | Cyfrowa analiza obrazu wirowanego osadu moczu | TAK |  |  |
| 23 | Automatyczne czyszczenie pipety aspirującej | TAK |  |  |
| 24 | Podstawowa baza danych min. 5000 raportów- archiwalnie wyników i obrazów | TAK |  |  |
| 25 | Wydajność minimum 80 próbek na godzinę | TAK, podać |  |  |
| 26 | Flagowanie patologii | TAK |  |  |
| 27 | Analizator wyposażony w zestaw komputerowy | TAK |  |  |
| 28 | Rok produkcji 2015 lub 2016 | Tak, podać |  |  |

…………………………………… ........................................................

Miejscowość, data (podpis Wykonawcy