Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 04.10.2016

EZP-271-2/96/2016/p-4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej znak sprawy: EZP-271-2/96/2016 pismo 4

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dot. Grupy 1 - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych - przedmiot zamówienia– mikroskop laboratoryjny

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie halogenowe o mocy 30w? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 2 dot Załącznika nr 3/1 Grupa I Warunki Gwarancji i Serwisu punkt 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na :

Wymiana podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 3 dot. zapisu umowy Załącznika nr 1 do SIWZ § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu oddania do eksploatacji przedmiotu umowy w terminie max 42 dni od daty podpisania umowy jednak nie później niż do 29 listopada? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 4 dot. zapisu umowy Załącznika nr 1 do SIWZ § 6 C)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w wysokości 0,3% Wartości brutto Umowy z Tytułu nie usunięcia usterek w terminie określonym w pkt 6 § 5 za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki nie więcej niż 10% Wartości Brutto umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 5 dot. zapisu umowy Załącznika nr 1 do SIWZ § 6 D)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w wysokości 0,3% Wartości brutto Umowy z Tytułu niedotrzymania terminu instalacji lub przeszkoleni za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki nie więcej niż 10% Wartości Brutto umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 6 Dotyczy Grupy 3 – zestawienie wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia – ultrasonograf - załącznik nr 3/3 do siwz

dot. Punktu nr 3 - czy zamawiający dopuszcza liczbę kanałów przetwarzania 67 392 oraz dynamikę systemu 210dB.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

dot. Punktu nr 3 – czy zamawiający dopuszcza ilość aktywnych gniazd sond obrazowych 3.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

dot. Punktu nr 3 – czy zamawiający dopuszcza monitor LCD o przekątnej 21.5 cala Full HD 1080P.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

dot. Punktu nr 5 – czy zamawiający dopuszcza regulację pulpitu w zakresie 85 – 100 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

dot. Punktu nr 7 – czy zamawiający dopuszcza klawiaturę wysuwaną

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

dot. Punktu nr 12 – czy zamawiający dopuszcza Pamięć CINE do zapamiętywania obrazów w prezentacji B 201MB, 400kl, 30 sek.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

dot. Punktu nr 23 – czy zamawiający dopuszcza prędkość odświeżania obrazu w trybie B 1000 klatek/sek.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

dot. Punktu nr25 – czy zamawiający dopuszcza możliwość ustawienia 3 stref

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

dot. Punktu nr 36 – czy zamawiający dopuszcza głowicę linową o parametrach – liczba przetworników piezoelektrycznych 192, zakres częstotliwości pracy 4-12MHz, Szerokość pola skanowania 51.3mm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

dot. Punktu nr 38 – czy zamawiający dopuszcza głowicę conwex o parametrach - liczba przetworników piezoelektrycznych 192, zakres częstotliwości pracy 2-6MHz, Pole badane 70°

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

dot. Punktu nr 41 – czy zamawiający dopuszcza głowicę sektorową o parametrach – liczba przetworników piezoelektrycznych 128, zakres częstotliwości pracy 2.5 -8MHz, pole badane 90°

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. UWAGA: PYTANIE I ODPOWIEDŹ DOTYCZY GŁOWICY ELEKTRONICZNEJ MICROCONVEX, CZYLI PUNKTÓW 42-44, A NIE PUNKTU 41**

Pytanie 7 dot. Grupy 1 - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych - przedmiot zamówienia– mikroskop laboratoryjny

Czy dla części 1 Zamawiający dopuszcza rewolwer obiektywowy z czterema gniazdami?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 8 dot. Grupy 1 - Zestawienie wymaganych parametrów technicznych - przedmiot zamówienia– mikroskop laboratoryjny

Prosimy o wyjaśnienie jaką "przystawkę" ma na myśli Zamawiający w części 1 zał. 3/1 punkt 13 specyfikacji.

**Odpowiedź: Przystawka/rozwiązanie umożliwiające wykonywanie zdjęć preparatów**

**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:**

**SKŁADANIA OFERT: 11.10.2016 r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b**

**OTWARCIA OFERT: 11.10.2016 . godz. 11 pok. 2h-06b**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski