**Załącznik 3/2 do SIWZ  
po modyfikacji z 13.11.2018**

**WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO 5 DIFF**

**OCENA TECHNICZNA ANALIZATORA**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Oceniane cechy analizatora | Oferowane cechy | | **Ilość  punktów** |
| 1. | Możliwość sprawdzenia wartości NRBC i IG-niedojrzałych granulocytów | Tak/nie |  | Tak – 15  Nie - 0 |
| 2. | Możliwość osobnego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych | tak/nie |  | Tak - 15  Nie - 0 |
| 3. | Rozdział leukocytów na więcej niż 3 populacje – podać ilość | Tak/nie |  | Tak – 15 Nie - 0 |
| 4. | Możliwość dostawiania i usuwania odczynników i materiałów kontrolnych bez  zatrzymywania lub pauzowania analizatora | Tak/nie |  | Tak - 10  Nie - 0 |

**Tabela nr 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Graniczne cechy analizatora** | **Warunek graniczny** | **Odpowiedź:**  **Tak/nie** |
| Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2017r. | Tak |  |
| Oznaczanie leukocytozy w płynach z jam ciała w osobnym trybie pomiarowym bez użycia dodatkowych odczynników | Tak |  |
| Możliwość wpięcia analizatora do kontroli międzynarodowej producenta analizatora prowadzonej on-line w oparciu o kontrolę wewnątrzlaboratoryjną | Tak |  |
| Urządzenie posiada gwarantowaną przez producenta możliwość precyzyjnej oceny ilościowej liczby leukocytów w materiałach innych niż krew obwodowa | Tak |  |
| Możliwość podpięcia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS firmy GEM Jarosław Kołton) w celu jedno lub dwukierunkowego przesyłu danych | Tak |  |
| Wykonywanie oznaczeń metodą cytometrii przepływowej w tym rozdział leukocytów na 5 populacji przy pomocy technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym | Tak |  |
| Minimalna liniowość dla WBC do 400000 komórek/ᶙl bez konieczności rozcieńczenia próbki |  |  |
| Wyposażenie w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| Monitorowanie zużycia odczynników | Tak |  |

**NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW GRANICZNYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY**