Kraków dnia 19.05.2020r

**EZP-271-2-53/PN/2020**

**Wykonawcy**

**Strona internetowa:**

www. bip.usdk.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę masek, układów oddechowych i nebulizatorów – 3 zadania nr postępowania EZP-271-2-53/PN/2020 r.

**ODPOWIEDZI**

**W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:**

**Pytanie 1**

**Pakiet 2 poz. 3**

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 10ml o średniej średnicy cząsteczek aerozolu MMAD 2,4 µm (+/- 0,13 µm).

2. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu wynosiło maksymalnie 3,3 min. (+/- 0,1 min.) co pozawala na dużo szybsze podanie leku bez utraty aerozolu.

**Odpowiedź 1. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 2**

**Pakiet 2 poz. 2-5**

1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 10ml o średniej średnicy cząsteczek aerozolu MMAD 2,21 µm (+/- 0,07 µm), reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź 2. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 3**

**Pakiet 2 poz. 6**

1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania 28,5 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 11 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H20 przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylny

**Odpowiedź 3. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 4**

**Pakiet 3 poz. 1**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedyńczym graficzna instrukcja obsługi.

W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym.

**Odpowiedź 4. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 5**

**Pakiet 3 poz. 2**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni.

Wzmocniona grzbietowa część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewaniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr ( dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej

Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej.

Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i na proksymalnej części rurki oddechowej maski krtaniowej

**Odpowiedź 5. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 6**

**Pakiet 3 poz. 3**

1/ Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

**Odpowiedź 6. WYJASNIENIE**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga